CHARISMA FLOW

Návod k použití

- světlem polymerující hybridní radioopákní kompozit

Odstíny:

# A1, A2, A3, B2, B3, OA2, OA4, OB2

Složení:

Základ Charisma Flow  tvoří (met-)akrylátový monomer.

Použití:

- rozsáhlé pečetění fisur

- výplně V. třídy podle Blacka

- minimálně invazivní výplně I. a II. třídy podle Blacka v oblasti málo namáhané

žvýkáním

- minimálně invazivní výplně III. třídy podle Blacka

- drobné opravy tvaru a odstínu skloviny

- dlahování zubů po úrazu

- úprava zubů s vývojovou vadu (např. hypoplazie skloviny)

- flexibilní utěsňující vrstva, podložka do kavity I. a II. třídy podle Blacka

## Způsob použití:

## Před samotným ošetřením je doporučeno vyčistit tvrdé zubní substance leštící pastou, která

## neobsahuje fluoridy. Než začnete s preparací, vyberte barvu podle vzorníku.

- Preparace kavity závisí na stavu tvrdé zubní tkáně. Po vypreparování vyčistěte a usušte. (Je doporučeno použít coffer dam)

- Leptání skloviny pomocí GLUMA Etch 20 nebo GLUMA Etch 35. Když během preparace obnažíte dentin, použijte vhodný adhesivní prostředek (např. GLUMA Comfort Bond) před aplikací výplňového materiálu.

- Vložte Flow line do kavity v tenké vrstvě (max. 2 mm). Aplikaci je vhodné provádět prostřednictvím kanyly, kvůli potlačení bublin.

- Polymerujte každou vrstvu podle tabulky 20 nebo 40 vteřin pomocí polymerační lampy.

| ## Odstín | ## Čas |
| --- | --- |
| ## A1, A2, A3, B2, B3 | ## 20 vteřin |
| ## OA2, OA4, OB2 | ## 40 vteřin |

- Brousit a leštit můžete okamžitě po polymeraci. Použijte diamantové brousky, pružné disky, leštící kartáčky, silikonové leštící prostředky.

Bezpečnostní opatření:

Pro dosažení požadované kvality, dodržujte polymerační čas. Aplikační kanyly jsou na jedno použití. Po vytlačení materiálu ze stříkačky uvolněte píst pootočením zpět a uzavřete víčkem. Pokud je to nezbytné, chraňte dentin blízký pulpě podložkou (nejmenší možné množství kalcium hydrátu) a překryjte skloionomerním cementem.

Nepoužívejte spolu s eugenolem.

Materiál dráždí kůži a oči. Při vniknutí do oka vypláchněte vodou. Nepoužívejte po uplynutí exspirace. Skladujte do 25 °C mimo přímé slunce.

Balení:

Sada 4 x 1 ml stříkačky (odstíny A2, A3, B3, OA2)

sáček aplikačních kanyl

doplňky

Doplňková balení v jednotlivých odstínech 2x 1 ml

Sáček aplikačních kanyl