# CONCEPT G2

# univerzální pilka na modely

### Návod k použití

Jsme rádi, že jste se rozhodli zakoupit si výrobek od firmy Schick a rádi bychom vám popřáli mnoho úspěchů při práci s vaší novou univerzální pilkou G2 Concept.

Tento návod k použití vám umožní sžít se s novým přístrojem a poskytne vám  potřebné informace k ovládání a údržbě.

Index:

- obsah – příslušenství

- rozsah použití

- základní informace

Upozornění!

- obrázek G2 Concept – ovládací prvky

- nastavení

- ovládání přístroje

- výměna řezacího disku

- kalibrace laserového paprsku

- údržba a péče

- možné závady

- technická data

- prohlášení o shodě

- Obsah – příslušenství / náhradní díly

G2 Concept			číslo výrobku: 1500

Kompletní pilka na modely s laserovým zaměřováním  (1)

Diamantový řezací disk  (2)

Síťový kabel  (3)

Nástroje k výměně řezacího disku (2ks)  (4)

Nosné destičky (30ks)  (5)

Příslušenství a náhradní díly					číslo výrobku:

Adapter pro odsávání  (6)					1580

Diamantový řezací disk  (2)					1967/2

Nosné destičky (30ks)  (5)					1550

Síťový kabel  (3)						2160

Šestihranný nástrčný klíč

SW 4  (4a)							W602000400

kovová montážní tyčinka Ø 4 mm  (4b)						1934

pojistka 800 mA T						3105

pojistka pro motor 8 A T					1932

- Rozsah použití

Mnoho modelů bylo donedávna možné dělit pouze ruční pilkou, a to díky limitovanému prostoru mezi preparovanými zuby nebo nerovnoběžným sádrovým pahýlům.

Pomocí nového G2 Conceptu může být toto dělení modelů provedeno mechanicky a s velkou přesností, protože G2 Concept pracuje ze spodu.

G2 Concept zajišťuje nejlepší řezání všech modelů bez poškození preparačních linií. Garantujeme vám lehký start a okamžité zastavení díky oboustranným senzorům.

Provozní teplota:	vnitřní 10°- 40°C

Klasifikace laseru:	3A

- Obecné informace

  - Ujistěte se, že napětí ve vaší síti odpovídá hodnotám uvedeným na štítku s technickými daty.

  - Pilka na modely G2 Concept není vhodná pro následující použití:

  - v prostorách, kde hrozí nebezpečí výbuchu

  - přímo na pacientech

  - pro práci na vlhkých materiálech

  - Ujistěte se, že jsou během použití dodržována všechna bezpečnostní opatření:

  - vždy noste bezpečnostní brýle

  - dbejte na dobré osvětlení

  - používejte odsávání prachu

!         Upozornění

  - Používejte pouze originální řezací disk SHICK.

  - Opravy a další technické operace smí být prováděny pouze příslušným kvalifikovaným střediskem, autorizovaným firmou SHICK.

  - SHICK neposkytuje záruku na pilku na modely G2 Concept, jestliže nebude používána v souladu s návodem k použití.

- Obrázek G2 Concept – provozní prvky

1 – podpěrka na ruce

2 – řezací stolek

3 – kontrolka

4 – hlavní vypínač

5 – zásuvka pro síťový kabel

6 – pojistka 800 mA T

7 – koncovka odsávání pro vnější odsávání prachu

8 – pojistka pro motor 8 A T

9 – objímka pro napojení vnějšího odsávání prachu

10 – zaměřovací laser

11 – řezací disk

- Nastavení

- Vybalte G2 Concept a zkontrolujte, zda je kompletní

- Opatrně odstraňte transportní zámek (15) stolku na modely a řezacího disku

- Zkontrolujte zda síťové napětí odpovídá informacím na identifikačním štítku (12)

- Zasuňte síťový kabel (13) do síťové zdířky (5) a potom elektrickou zástrčku (14) do elektrické zásuvky nebo do zásuvky vnějšího odsávání

- Připojte trubici vnějšího odsávání (7)

- Při použití vnějšího odsávání bez možnosti synchronizace sepnutí zapojte síťový kabel vnějšího odsávání s adaptérem do zdířky (9) přístroje G2 Concept

2.      !       Bezpečnostní doporučení

- Nikdy nezačínejte řezat, jestliže máte ruku nebo prst v prostoru linie laseru!

- Nebezpečí úrazu!

- Řezání provádějte pouze s ochrannými brýlemi.

- Řezání rozhodně provádějte pouze s odpovídajícím odsáváním prachu!

- Ovládání přístroje

  - G2 Concept zapněte hlavním vypínačem na zadní straně přístroje.

  - Pro řezání vtlačte model s čepy směrem dolů do nosné destičky ( v závislosti na délce čepů použijte 1 nebo 2 nosné destičky ).

  - Položte model s nosnými destičkami na řezací stolek a umístěte jej oběma rukama.

  - Dejte pozor, aby obě zápěstí ležela na senzorech, palec umístěte pod řezací stolek a ukazováčkem a prostředníkem fixujte model k podložce.

  - Přesně vyrovnejte pozici s linií laseru.

  - Model lehce stlačte dolů. Pilka a vnější odsávání se díky vestavěnému čidlu spustí automaticky.

  - Lehce stlačte model ještě více dolů. Nyní začne řezací disk odspodu prořezávat nosnou destičku až do sádrového oblouku a vytváří čistý řez paralelní k čepům.

  - Když je dosaženo požadované hloubky řezu, vraťte pomalu řezací stolek do počáteční pozice.

  - Nyní se pilka sama automaticky vypne. Vnější odsávání bude v činnosti o trochu déle, aby se odstranil téměř veškerý prach a potom se také vypne automaticky.

- Výměna řezacího disku

  - Vytáhněte síťové kabely

  - Odpojte odsávací hadice

  - G2 Concept otočte

  - Uvolněte vnitřní šestihranný šroub (A) a odstraňte fixační kroužek

(použijte protitlak pomocí montážní kovové tyčinky – viz obr. kapitola 7)

  - Vyměňte řezací disk ( používejte pouze originální diamantové disky SCHICK!)

  - Vložte znovu fixační kroužek a utáhněte vnitřní šestihranný šroub protitlakem montážní kovové tyčinky pomocí příslušného nástroje.

- Kalibrace laserového paprsku pilky na modely G2-Concept ( jako výrobního čísla 150.416 )

- Zapněte přístroj.

Upozornění:   Zabraňte přímému kontaktu očí s laserovým paprskem!

2.   Použijte horizontálně 3 mm imbusový klíč (obr. 1) a uvolněte upínací šroub A.

- Vložte 2,5 mm imbusový klíč s kulatou hlavičkou šikmo (obr. 2) do nivelizačního šroubu

B, který je umístěn pod upínacím šroubem.

- Jestliže nivelizační šroub utahujete, laserový paprsek se pohybuje doprava, když jej budete uvolňovat, paprsek bude směřovat doleva.

- Laserový paprsek nastavte do požadované pozice a 3 mm imbusový klíčem zajistěte upínací šroub A (obr. 1).

Obr. 1     upínací šroub 3 mm

Obr. 2     nivelizační šroub 2,5 mm

Obr. 3     Upozornění:  Nedívejte se přímo do zdroje laserového paprsku.

př.  pohyb laserového paprsku na pravou stranu

př. otáčení nivelizačního šroubu doprava

- Údržba a péče

- Přístroj občas očistěte měkkou utěrkou.

- Další údržba není nutná!

- !        K čištění nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo čistící přípravek!

- Možné závady

Síťový vypínač svítí a síťová LED nefunguje:

→  síťová pojistka (800mA/t No. 3105) – zkontrolujte a případně vyměňte!

Nespustí se motor:

→  Zkontrolujte síťovou pojistku. Je-li v pořádku, pak zkontrolujte pojistku motoru (8 A/t No. In 1932) a v případě potřeby ji vyměňte.

Při výskytu jakékoliv jiné závady zašlete přístroj k autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku.

- Technická data

Rozměry:	šířka:  		375 mm

výška:  	160 mm

hloubka:	390 mm

Váha:				 4,5 kg

Zdroj energie:		230 / 115 / 100 V

Nominální frekvence:		50/60 Hz

Síťový vstup:			 80 W

Rychlost:			7500 ot./min

Diamantový řezací disk:	Ø 85 x 20 mm segmentované ostří

Šířka řezu:			 0,3 mm

Hloubka řezu:			26,5 mm

Laser třídy:			 3A

Bezpečnostní třída:		 2

Tento přístroj vyhovuje aktuálním VDE ( Německá asociace elektrických techniků ) ustanovením týkajících se bezpečnosti a omezení.

Tento návod k použití by měl být snadno dostupný a nejlépe by měl být uchováván v blízkosti přístroje.

Chtěli bychom využít této příležitosti vám doporučit, že takto vysoce rozvinuté technické zařízení vyžaduje vhodný servis a příslušně kvalifikovaný personál.

## Prohlášení o shodě

My,   GEORG SCHICK DENTAL GmbH

Lehenkreuz 12

88433   Schemmerhofen

tímto potvrzujeme, že výrobek

Pilka na modely  G2 Concept

je ve shodě s následujícími ustanoveními směrnic:

92/59/EWG		(allgemeine Produktsicherheit)

89/392/EWG		(Maschinenrichtlinie)

73/23/EWG		(Niederspannungsrichtlinie)

89/336/EWG		(EMV – Richtlinie)

Podle následujících standardů:

EN 61010/1		(Elektrische Ausrüstung von Maschinen)

EN 55014		(Funkentstörung)

EN 55104		Teil 1 (Störfestigkeit)

EN 292		(Sicherheit von Maschinen)

DIN/IEC 601/1	(Sicherheit von Maschinen)

Schemmerhofen, May 2001

W. Schick

Ředitel