Eltropol 300

návod k použití

(veškerá vyobrazení viz originál návodu)

## Bezpečnostní instrukce

Přístroj Eltropol 300 je vyroben pro elektrolytické leštění Co-Cr skeletů s použitím elektrolytu. Jakékoliv jiné použití není považováno za oprávněné. Neodpovídáme za žádné škody způsobené nesprávným používáním.

Vždy postupujte podle instrukcí, abyste předešli jakýmkoliv škodám na přístroji a zraněním osob. Neodpovídáme za škody způsobené neuposlechnutím bezpečnostních instrukcí.

### Základní bezpečnostní instrukce

- Informace pro obsluhu

  - přístroj může být používán pouze osobami náležitě seznámenými s návodem k použití.

  - návod k použití musí být při práci s přístrojem snadno dostupný.

  - kromě návodu k použití musí být dodržovány i národní bezpečnostní pravidla.

- Použití přístroje

  - přístroj umístěte na pevnou podložku

  - přístroj používejte pouze v uzavřeném prostoru

  - před zapojením do sítě zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku přístroje

  - přístroj byl vyroben v souladu s DIN EN 61010, ochranná třída 1, a smí být zapojen pouze do řádně uzemněného energetického zdroje (zásuvka s pojistkami).

  - přístroj nesmí být nijak upravován.

  - všechny štítky musí zůstat čitelné, nesmí být přemisťovány.

  - přístroj a přívodní kabely musí být pravidelně kontrolovány. Přístroj nesmí být používán v případě poškození, mohl by ohrozit zaměstnance i jiné osoby.

  - chraňte přívodní kabely před teplem, olejem a ostrými předměty. Kabely nesmí být používány k přenášení přístroje ani k vytahování ze zásuvky.

- Obsluha, čištění, údržba

  - před čištěním a údržbou vypněte přístroj a odpojte ho ze sítě

  - k čištění používejte pouze suchý nebo lehce navlhčený hadřík. Na přístroj nestříkejte vodu ani ho jinak nenamáčejte.

- Opravy

  - opravy smí provádět pouze oprávněná osoba.

  - kovové části musí být řádně uzemněny, aby nedošlo ke spojení s elektrickým napětím, mohlo by dojít ke škodám na přístroji i k ohrožení osob. Při každém otevření přístroje musí být kontrolováno napětí, přístroj může být otevřen pouze kvalifikovaným elektrikářem.

### Speciální bezpečnostní instrukce

Přístroj se používá s elektrolytem, např. Wirolyt.

UPOZORNĚNÍ: Elektrolyt obsahuje glykol a kyselinu sírovou!

R, S věty

R 22	Zdraví škodlivý při požití

R 36/38 Dráždí oči a kůži

S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 37	Používejte vhodné ochranné rukavice

S 45	V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

- Před přemístěním přístroj vyprázdněte.

- Pracujte pouze s uzavřeným přístrojem! Výpary škodí zdraví.

- Elektrolyt Wirolyt je dle mezinárodních bezpečnostních pravidel klasifikován jako „dráždivý“

- Vyhněte se kontaktu s kůží a očima! Nebezpečí oslepnutí!

Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice!

- Nikdy nepřidávejte vodu!

Při styku kyseliny s vodou nastane prudká chemická reakce.

- Nebezpečný odpad! Elektrolyt obsahuje ionty těžkých kovů – nevypouštějte do odpadu!

###### Popis přístroje

- Hlavní spínač / pojistka / připojení k síti

- Přívodní kabel

- Kontrolní panel s displejem

- Kryt přístroje

- Spínač pro změnu napětí (230 V / 115 V)

Lešticí vana

- Nádobka na nástroje (ne na vodu!)

- Upevnění pro přídavnou katodu

- Katoda

- Svorky pro upevnění leštěného předmětu

- Vyhřívací těleso

# Upevnění předmětu

- Háček

- Krokosvorka s držákem

- Přídavná katoda

Eltropol 300 je přístroj pro elektrolytické leštění Co-Cr skeletů. Je možné leštit dva skelety najednou.

- Inteligentní technologie

Eltropol 300 automaticky nabídne dobu leštění a teplotu elektrolytické lázně optimální pro upevněný skelet. Doba leštění a teplota elektrolytické lázně se dají nastavit i ručně.

- Nový způsob vyhřívání

Elektrolytická lázeň se zahřeje na pracovní teplotu rychle a rovnoměrně.

- Snadná údržba

Přístroj je vyroben z nerezavějící oceli a má velmi dlouhou životnost.

- Snadné vyprazdňování vany

Kontrolní panel vás upozorní na potřebu výměny elektrolytu. Pomocí odvodní trubice na zadní straně přístroje vypusťte elektrolyt snadno a bezpečně do vhodné odpadní nádoby.

- Bezpečnost

Pracovní teplota (asi 40°C) je nastavena elektronicky. Pokud přístroj přesáhne teplotu 60°C, na displeji se objeví zpráva o chybě a při teplotě nad 70°C se přístroj automaticky vypne. Po vychladnutí můžete přístroj opět zapnout.

#### Obsah dodávky, příslušenství a náhradní díly

##### Obsah dodávky

- Eltropol 300 (115 / 230 V)		č. 26310

Obsahuje:

lešticí vanu

2 magnetická míchadla

2 háčky

2 krokosvorky

1 přídavnou katodu

1 náhradní svorku s upevněním

2 přívodní kabely (EU, USA)

návod k použití

Po převzetí dodávky zkontrolujte, zda obsahuje všechny uvedené části.

##### Zvláštní příslušenství

- rovná katoda pro přídavnou katodu	č. 17003

##### Materiály:

- elektrolyt Wirolyt	1 litr		č. 52460

2,5 litru	č. 52462

- Krycí lak Seculac	10 ml		č. 52696

Technické údaje

Rozměry:	výška / šířka / hloubka	452 / 400 / 275 mm

Hmotnost (prázdný přístroj):			10 kg

Objem lešticí vany:				2 litry

Napětí:						115 / 230 V, 50 / 60 Hz

Maximální výkon:				200 W

Emise hluku:					< 70 dB (A)

###### Instalace

- Přístroj postavte na pevnou podložku.

- Přístroj používejte pouze v uzavřeném prostoru.

- Před zapojením do sítě zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku přístroje.

- Přístroj spadá do ochranné třída 1 a smí být zapojen pouze do řádně uzemněného energetického zdroje (zásuvka s pojistkami).

- Pro zapojení do sítě použijte dodaný kabel (EU nebo USA).

##### Poznámka

Spínač pro změnu napětí je umístěn ve výklenku, který je zapuštěn asi 5 cm do zadní části přístroje, a je viditelný pouze při dostatečném osvětlení. Napětí je nastaveno na 230 V.

Na postranní části přístroje jsou umístěny 2 ochranné pojistky 3,15 A, zkratují při napětí pod 90 V nebo nad 260 V.

###### Plnění přístroje

- Odvodní trubice musí být pevně zavřena.

- Otevřete kryt přístroje a umístěte magnetická míchadla do středu lešticí vany – pouze tak mohou míchadla řádně pracovat. (Magnetická míchadla jsou v provozu pouze při vyhřívání a leštění.)

- Do lešticí vany nalijte asi 2 litry elektrolytu. Hladina elektrolytu musí být mezi ryskami Max a Min. Pokud je hladina elektrolytu příliš nízko, přístroj řádně nefunguje!

UPOZORNĚNÍ: Elektrolyt obsahuje glykol a kyselinu sírovou!

Vyhněte se kontaktu s kůží a očima!

Nebezpečí oslepnutí!

##### Nikdy nepřidávejte vodu!

Při styku kyseliny s vodou nastane prudká chemická reakce.

Před přemístěním přístroj vyprázdněte!

###### Upevnění předmětu

- Leštit můžete pouze čisté předměty z bezkyslíkatých kovů.

- K upevnění předmětů používejte pouze elektrolytu odolný držák, který je součástí přístroje! Měděné držáky se během leštění snadno opotřebovávají a uvolňují sedimenty, které narušují magnetické míchání.

- Pro delší životnost natírejte všechny hrotové svorky vrstvou krycího laku Seculac.

- V přístroji můžete leštit jeden předmět nebo dva předměty najednou.

- Upevnění leštěného předmětu do držáku:

Zavěste předmět za jeho prodloužené části na háček nebo jej upevněte pomocí krokosvorky.

- Držák s předmětem vložte do přístroje a řádně přišroubujte. Ujistěte se, zda:

  - je předmět zcela ponořen do elektrolytu Wirolyt. (Krokosvorky nejsou zcela elektrolytu odolné, proto by do elektrolytu neměly být ponořeny.)

  - je na dně lešticí vany dostatek místa pro magnetická míchadla.

  - je základová plocha modelové desky umístěna tak, že její podélné stěny jsou souběžné s lešticí vanou. Hroty volně položených svorek nesmějí v žádném případě směřovat ke katodě, protože by se příliš rychle opotřebovaly.

  - se předmět a katoda nedotýkají.

- Leštící proud nemůže zasáhnout některá místa v hlubokém patře. Většinou zůstanou tato místa matná. V takovém případě je třeba použít přídavnou katodu. Její montáž provedeme tak, aby zahnutý konec tyčky trčel co nejdále do hlubokého patra aniž by se ho dotýkal.

##### Poznámka

Krokosvorky nejsou zcela elektrolytu odolné, proto by do elektrolytu neměly být ponořeny.

V případě potřeby opláchněte krokosvorky po použití vodou. Řádně osušte! Nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny!

###### Leštění

Pracujte pouze s uzavřeným přístrojem! Výpary škodí zdraví.

- Pomocí hlavního spínače zapněte přístroj:

  - zazní 1 zvukové znamení.

  - na displeji se krátce objeví verze softwaru, poté zobrazí 0:00.

  - vyhřívání elektrolytu: postupně se rozsvítí 5 kontrolek, po maximálně 25 minutách dosáhne elektrolyt požadované teploty 40° a kontrolky zhasnou.

- Upevněte leštěný předmět.

- Stiskněte tlačítko Start:

  - na displeji se zobrazí doba leštění vypočítaná přístrojem (podle velikosti předmětu a teploty elektrolytické lázně.) Dobu leštění lze nastavit i ručně pomocí tlačítek plus a minus.

- Pro zahájení leštění znovu stiskněte tlačítko Start:

  - na displeji je zobrazena zbývající doba leštění (na základě odpočítávání)

  - hodnota proudu je zobrazena na kontrolkách, hodnotu proudu lze nastavit i ručně pomocí tlačítek plus a minus.

- Po leštění:

  - zazní 3 zvuková znamení.

  - na displeji se zobrazí 0:00.

- Vyjměte držák s vyleštěným předmětem a opláchněte předmět tekoucí vodou.

Pokud budete předmět leštit podruhé, pořádně jej osušte! Nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny!

- Předměty se většinou leští dvakrát. Po opláchnutí upevněte předmět do držáku v jiné poloze – otočte o 180°.

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej.

##### Poznámka

- Leštění může začít před dosažením pracovní teploty 40°C. Po uplynutí 15 minut dosáhne elektrolyt teploty cca 30°C a dále se vyhřívá během leštění.

- Na základě velikosti leštěného předmětu a teploty elektrolytické lázně vypočítá přístroj potřebnou dobu leštění a hodnotu proudu. Tyto hodnoty lze nastavit i ručně:

  - Dobu leštění lze nastavit kdykoliv mezi 60 vteřinami (00:60) a 12 minutami (12:00).

  - Během leštění je hodnota proudu zobrazena na kontrolkách, při standardním nastavení (úroveň 3 = 100 %) může dosáhnout až 10 A, ale pouze u předmětů velkých rozměrů ponořených v horké lázni. Proud může být regulován na 70 % (úroveň 2) nebo na 50 % (úroveň 1) vypočítané hodnoty proudu. Počet rozsvícených kontrolek závisí na příslušné úrovni. Po každém leštění se přístroj automaticky vrátí do úrovně 3!

- Leštění můžete přerušit stisknutím tlačítka Start.

Znovu stiskněte Start – zobrazí se doba leštění vypočítaná na začátku (ne zbývající doba leštění). Tu můžete nyní ručně změnit. Dalším stisknutím tlačítka Start pokračujete v leštění s nově nastavenou zbývající dobou.

- Pokud leštění nepřerušujete, elektrolyt může dosáhnout příliš vysoké teploty. Na přístroji se tak objeví zpráva o chybě „E30“. Po vypnutí přístroje nechte přístroj asi 1 hodinu vychladnout, poté jej opět zapněte a pokračujte v leštění.

- Přístroj obsahuje zabudovaný ventilátor, který se v případě nutnosti chlazení automaticky zapne.

###### Výměna elektrolytu

Po určité době používání klesají účinky leštění a je potřeba regenerovat elektrolytickou lázeň. Přístroj vypočítá optimální dobu výměny elektrolytu.

- Kontrolka pro výměnu elektrolytu bliká: co nejdříve vyměňte elektrolyt.

- Kontrolka pro výměnu elektrolytu svítí: ihned vyměňte elektrolyt.

##### UPOZORNĚNÍ: Elektrolyt obsahuje glykol a kyselinu sírovou!

Vyhněte se kontaktu s kůží a očima!

Nebezpečí oslepnutí!

##### Nikdy nepřidávejte vodu!

Nebezpečný odpad! Elektrolyt obsahuje ionty těžkých kovů – nevypouštějte do odpadu!

- Pomocí hlavního spínače a vypněte přístroj a vypojte ho ze zásuvky.

- Opatrně pootočte přístroj, aniž byste ho nahnuli, abyste měli přístup k odvodní trubici na zadní straně přístroje.

- Vyjměte odvodní trubici ze svorky, držte ji svisle a vyjměte zátku. Trubici namiřte do vhodné nádoby o objemu nejméně 2 litry a vylijte do ní elektrolyt. V případě potřeby použijte trychtýř.

##### Nebezpečí opaření!

Teplota elektrolytu může dosáhnout 40 – 60°C!

- Po vyprázdnění přístroje uzavřete trubici zátkou a upevněte trubici zpět do svorky.

Pro vyčištění prázdné lešticí vany nikdy nepoužívejte vodu!

V případě potřeby vypláchněte elektrolytem.

- Naplňte lešticí vanu asi 2 litry elektrolytu  (viz. Plnění).

- Pomocí hlavního spínače zapněte přístroj. Elektrolytická lázeň se začne vyhřívat. (Pokud jsou stěny lešticí vany ještě teplé, elektrolyt se vyhřeje rychleji.)

- Po naplnění je třeba znovu aktivovat kontrolu elektrolytu. Stiskněte tlačítko pro kontrolu elektrolytu a držte ho, dokud nezazní dlouhé zvukové znamení.

###### Péče a údržba

- Vnější část přístroje otírejte vlhkým hadříkem.

- Po vyprázdnění přístroje můžete vyčistit i jeho vnitřní část – použijte suchý hadřík.

Upozornění! Zbytky elektrolytu obsahují kyselinu a ničí používaný hadřík!

Vyhněte se kontaktu s kůží a očima!

Nebezpečí oslepnutí!

Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice!

##### Nikdy nepřidávejte vodu!

###### Poruchy

Před opravami přístroj vždy vypněte! (výjimky jsou označeny *)

| Porucha | Příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Přístroj je zapnutý, ale displej nesvítí | Přerušen přívod proudu | *Zapojte přívodní kabel do sítě. *Zapněte hlavní spínač. *Zkontrolujte neporušenost přívodu proudu. - Spínačem pro změnu napětí přepněte napětí na požadovanou hodnotu. - Zkontrolujte pojistku. |
|  | Bezpečnostní vypnutí | Přístroj se při překročení teploty 70°C automaticky vypne, nechte ho asi 1 hodinu vychladnout a poté opět zapněte. |
| Displej nesvítí, zní SOS zvukové znamení (3x dlouze, 3x krátce, 3x dlouze) | Poškozený displej | Kontaktujte zákaznický servis. |
| Chyba „E10“ | Zkrat | Změňte polohu leštěného předmětu tak, aby se nedotýkal katody. |
| Chyba „E20“ | Poškozený senzor teploty | Kontaktujte zákaznický servis. |
| Chyba „E30“ | Elektrolytická lázeň je příliš horká | Nechte přístroj asi 1 hodinu vychladnout a poté opět zapněte. |
| Chyba „E40“ | Míchadlo se nemůže pohybovat | Umístěte leštěný předmět výše, aby se míchadlo mohlo otáčet. |
| Leštění nedosahuje požadovaných účinků | Předmět leštěn pouze jednou | *Předmět by měl být vyleštěn dvakrát. |
|  | Elektrolytická lázeň je studená | *Začněte leštit až po dosažení dostatečné teploty elektrolytu. |
|  | Elektrolyt je příliš dlouho používán | Vyměňte elektrolyt. |
|  | Elektrolytu je příliš málo | Doplňte elektrolyt. |
|  | Leštící proud je příliš slabý | *Zvyšte leštící proud. |
|  | V lázni není míchadlo nebo není ve správné pozici | Zkontrolujte pozici míchadla v elektrolytu. |
|  | Předmět s hlubokým patrem | *Použijte přídavnou katodu. |
| Leštění je příliš silné | Předmět je příliš blízko katody | *Zarovnejte předmět tak, aby byl souběžně s katodou. *Potřete hrotové svorky vrstvou krycího laku Seculac. |
|  | Leštící proud je příliš silný | *Snižte leštící proud. |