Erkoform 3d

návod k použití

Vakuový přístroj pro tepelné tvarování folií s bezdotykovým měřením teploty a ovládacím displejem.

# Obrázek 1: Popis přístroje

- Středovlnné infračervené vyhřívací těleso s krytem

- Nádoba na granulát, na kterou lze umístit modelovou podložku

- Senzor na měření teploty

- Držák na folie (otočné rameno) s tvarováním pro lepší uchopení

- Síťový přívod

- Sloupek pro vertikální manipulaci s držákem

- Upínací kroužek

- Hlavní spínač

- Ovládací panel

- Nádobka na vysypaný granulát

Přístroj se dodává s nádobou na model pro použití s Occluformem 3.

Jako zvláštní příslušenství je možno pořídit:

- Nádobu na granulát, vnitřní Ø 97 mm, vnitřní výška 40 mm

- Modelovou podložku pro nízké modely s rovně zabroušenou bází

- Occluform 3 - pro vytvoření otisku protilehlé čelisti, obj. číslo 188 580

# Bezpečnostní instrukce

Nedotýkejte se vyhřívacího tělesa! Hrozí popálení. Kryt vyhřívacího tělesa může dosáhnout teploty až 70°C.

V blízkosti přístroje neskladujte vysoce hořlavé látky.

Pracujte pouze s materiály určenými pro tepelné tvarování.

# Používání

V přístroji Erkoform 3d lze zpracovávat jen dentální materiály určené k tepelnému tvarování, a to folie s průměrem 120 mm a maximální tloušťkou 6 mm. Při nedodržení těchto instrukcí se na přístroj nevztahuje záruka.

## Čištění a údržba

Přístroj otírejte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani jiné čisticí prostředky. Při pravidelném používání vyměňte jednou ročně gumové těsnění a řádně jej upevněte.

Přístroj uchovávejte na suchém místě s pokojovou teplotou.

## Technické údaje

Rozměry:  výška 315 mm

šířka  350 mm

hloubka 370 mm

hmotnost 11, 9 kg

Rozměry folie: průměr 120 mm

tloušťka 0 – 6 mm

Nádoba: vnitřní průměr 101 mm

vnitřní výška 42 mm

Napájení: 230/240/115/100 V

340 W (vč. vyhřívání)

Pojistka: 2x T-2A (230/240 V), nebo

2x T-4A (115/100 V)

Vyhřívání: středovlnné infračervené

230/240/115/100 V

280 W

Senzor: bezdotykový senzor na měření teploty, podle naprogramování až do 240°C

Vakuum: vakuum 0, 8 bar

kapacita 6l/min

hladina hluku pod 70 db(A)

# Instalace

Zapojte do sítě na suchém místě v bezprašném prostředí.

# Uvedení do chodu

Zapojte přístroj do zásuvky. Pokud s přístrojem nepracujete, opět ho odpojte.

# Doporučení

Přístroj používejte pouze s granulátem. Držák vysuňte a otočte, nasypte granulát do nádoby až po okraj. Zarovnejte povrch, přebytečný granulát se sesype do korýtka. Vysypaný granulát smeťte kartáčkem do vyjímatelné nádobky v přední části přístroje. Můžete ho sesbírat i magnetem. Ujistěte se, že žádné granule nezůstaly na těsnění.

## Pracovní postup

Na přístroji je jako výchozí jazyk nastavena němčina. Po změně na češtinu už nemusíte jazyk po každém zapnutí nastavovat znovu.

- Zapněte hlavní spínač.

- Na ovládacím panelu se objeví nápis ERKODENT a dotaz, zda je ploška senzoru čistá. (Sensorfenster sauber?)

- Zkontrolujte čistotu senzoru (kvůli přesnosti měření), případně otřete vlhkým hadříkem (nepoužívejte čisticí prostředky).

- Za několik vteřin se automaticky objeví hlavní menu. Vyberte požadovanou operaci lehkým poklepnutím na příslušné pole. Můžete použít i tupou umělohmotnou tyčinku.

- Ovládací panel je chráněn folií. Náhradní ochranná folie je součástí přístroje.

Výběr jazyka

- Klepněte na pole s jazyky (úplně dole).

- Vyberte jazyk.

- Zobrazí se hlavní menu.

## Výběr folie

- Klepněte na pole „Seznam folií“.

- Vyberte požadovanou folii.

- Vyberte požadovanou tloušťku.

- Zobrazí se parametry vybrané folie.

Seznam folií zahrnuje všechny folie ERKODENT, které je možno v přístroji zpracovávat. Nové folie lze přidat klepnutím na pole „Nová folie“. Jestliže firma ERKODENT uvede na trh najednou větší množství nových folii, jejich seznam bude na požádání automaticky aktualizován.

## Uložit oblíbené

Seznam oblíbených folií je výhodný pro rychlejší nalezení pravidelně používané folie. Pro uložení folie do oblíbených:

- Zvolte požadovanou folii

- Klepněte na pole „K oblíbeným“

- Klepněte na pole „Uložit“.

## Smazat oblíbené

- Zvolte příslušnou oblíbenou folii.

- Klepněte na pole „Zrušení“ a potvrďte opět polem „Zrušení“.

- Zobrazí se hlavní menu.

## Tepelné zpracování

- Vyberte požadovanou folii.

- Klepněte na „Pokračovat“. Vysuňte držák na folie a otočte doprava na doraz. Vyjměte upínací kroužek, vložte vybranou folii a upevněte upínacím kroužkem. Vložte model do granulátu.

- Klepněte na „Start“. Otočte držák s folií pod vyhřívání, ve správné pozici zaklapne. Klepnutím na pole „Ukončení“ lze přerušit vyhřívání a vrátit se na předchozí krok. Pokud držák s folií otočíte pryč z vyhřívacího prostoru, rovněž se proces přeruší a na displeji se zobrazí předchozí krok.

- Během vyhřívání se na displeji zobrazuje aktuální teplota. 70°C před dosažením potřebné teploty se spustí vakuum. Po dosažení potřebné teploty se vyhřívání vypne.

- 10°C před dosažením potřebné teploty zazní pípnutí. Doba vyhřívání záleží na typu folie.

- Po dosažení potřebné teploty začne přístroj pípat a vypne se vyhřívání. Držák otočte a sesuňte, folie se vytvaruje podle modelu.

- Nyní se folie chladí, potřebný čas je zobrazen na displeji. Odměřování doby chlazení přerušíte poklepnutím na pole „Konec“. Folie může být vyjmuta až po potřebném zchladnutí.

- Vyjměte upínací kroužek a model s folií. Klepnutím na „Pokračovat“ se na displeji zobrazí okno s parametry vybrané folie.

- Sejměte folii z modelu, odstřihněte nepotřebný materiál a upravte podle potřeby.

Zadávání nových folií

Lze zadávat nové folie ERKODENT i jiné folie. U nových folií ERKODENT naleznete potřebná data (tloušťka, zahřívací teplota, doba chlazení atd.) na krabičce. Folii zadáte klepnutím na pole „Nová folie“. U jiných folií se data určí pomocí speciálních funkcí. Všechny nově zadané folie se uloží do seznamu oblíbených folií a odtud je pak vybíráte.

- Klepněte na „Nová folie“.

- Klepněte na pole „ERKO“ a zbytek názvu folie zadejte pomocí příslušných písmen. Klepnutím na pole „C“ vymažete naposledy zadaný znak.

- Potvrďte klepnutím na „OK“.

- Zadejte tloušťku folie a potvrďte („OK“).

- Zadejte potřebnou zahřívací teplotu a potvrďte („OK“).

- Zadejte potřebnou dobu chlazení a potvrďte („OK“).

- Folie se uloží, na displeji se opět zobrazí hlavní menu.

Zvláštní funkce

Pomocí speciálních funkcí můžete zapnout i vypnout vyhřívání a vakuovou pumpu nezávisle na zvoleném programu.

Určení zahřívací teploty u neznámé folie:

- Klepněte na „Zvláštní funkce“

- Klepněte na „Vyhřívání zapnuto“ a upevněte folii do držáku (viz. tepelné tvarování). Jakmile otočíte držák s folií pod vyhřívání, zapne se a senzor začne měřit teplotu folie.

- Pokud hodláte folii tvarovat, klepněte na „Pumpa zapnuta“

- Pootočte držák a vyzkoušejte stav prohřátí folie vtlačením nástroje (zůstanou vklesliny).

- Vyhřívání se vypne pootočením držáku, klepnutím na „Vyhřívání vypnuto“ nebo při teplotě nad 240°C.

- Displej ukazuje naposledy naměřenou teplotu. Pokud je folie dostatečně vyhřátá na tvarování, je zobrazená teplota její zahřívací teplotou.

Určení doby chlazení u neznámé folie:

- Čas se měří od chvíle, kdy se folie přestala vyhřívat (tzn. začala chladnout)

- Asi po 1 minutě (dříve ne! Hrozí popálení) zkuste teplotu folie rukou

- Doba chlazení odpovídá času, za který folie dosáhne pokojové teploty

Po zjištění potřebných údajů můžete novou folii zadat do programu (viz. Zadávání nových folií).

Změna nastavených parametrů folie

Zahřívací teplotu i dobu chlazení můžete změnit jednorázově i trvale (přidáním k oblíbeným).

- Vyberte příslušnou folii.

- Klepněte na „Změna“.

- Zadejte požadovanou zahřívací teplotu a potvrďte („OK“).

- Zadejte požadovanou dobu chlazení a potvrďte („OK“).

- Pokud chcete s takto nastavenou folií pracovat častěji, klepněte na „K oblíbeným“ a v dalším okně potvrďte polem „Uložit“.

- Pokud chcete s takto nastavenou folií pracovat pouze nyní, klepněte na „Pokračovat“ a dále postupujte viz. tepelné tvarování. Příště se u příslušné folie zobrazí opět původní parametry.

Ovládání displeje

- Klepnutím na „Zpět“ se vrátíte vždy o krok zpět.

- Šipkami listujete stránkami dostupnými v příslušném kroku. Pokud se žádné šipky nezobrazí, daný krok má jen jedno okno.

- Polem „C“ smažete naposledy zadaný znak.

- Polem „OK“ potvrzujete zadaná data.

- Polem „Pokračovat“ zahájíte proces tepelného tvarování (viz. tepelné tvarování)

- Polem „Seznam folií“ se zobrazí seznam folií.

- Polem „Změna“ můžete měnit parametry folie (viz. Změna nastavených parametrů folie).

- Polem „K oblíbeným“ přidáte vybranou folii k oblíbeným.

Poruchy

| Porucha | Možná příčina | Možné řešení |
| --- | --- | --- |
| Přístroj není připraven k provozu, displej není zobrazen | Připojení k síti, špatný kabel, prasklá pojistka | Zkontrolujte připojení k síti, kabel, pojistky |
| Vyhřívací těleso nevyhřívá | Nefunguje vyhřívací těleso, jeho spínač nebo obvodová deska | Výměna porušené části přístroje (servis) |
| Program nereaguje, jak by měl | Chyba programu Porucha systému | Přístroj zapněte a vypněte Obnova nastavení (servis) |
| Zobrazena nesmyslná teplota | Znečištěný senzor Nefunkční senzor | Vyčistěte senzor Výměna senzoru (servis) |
| Nedostatečné vakuum | Granule v těsnění, porušená folie Opotřebované těsnění, znečistěná nebo nefunkční vakuová pumpa | Odstraňte granule z těsnění, zkontrolujte folii Výměna těsnění, vyčištění nebo výměna vakuové pumpy (servis) |
| Vakuová pumpa nefunguje | Membrána je sražená Membrána je příliš tvrdá (za pokojové teploty pod 15°C) | Vyčištění membrány (servis) Nechte přístroj asi 2 hodiny v prostředí s běžnou pokojovou teplotou |

Dodávka obsahuje:

Objednací číslo

- Erkoform 3d                                                                                           188 500

- Upínací kroužek na upevnění folií                                                         188 550

- Nádobku na vysypaný granulát                                                              188 570

- Nádoba na model pro použití s Occluformem 3                                    188 095

- Modelovou destičku                                                                               188 507

- Nádobu na granulát                                                                                188 593

- Kartáček na granulát, včetně magnetu na sesbírání granulí                   188 510

- Náhradní ochranná folie na ovládací panel                                            188 506

- Přívodní kabel                                                                                        188 001

- Granulát (1,8 kg)                                                                                    188 852 (1,3 kg)

- Balení zkušebních folií

- Průvodní dokumentaci

Occluform 3

návod k použití

Popis obrázku

- Přítlačný díl

- Aretační kloub

- Okluzní rameno

- Opěrná tyčinka

- Fixace opěrné tyčinky

- Modelová deska

- Šroub kloubu

- Kloubní rameno

- Fixační kroužek

- s fixačním šroubem

- Lopatka na granulát

- Nádobka na model

- Imbusový klíč č. 3

Konstrukce přístroje je založena na Bonwillově trojúhelníku se stranou o délce 11,5 cm a Balkwillově úhlu 20°.

Instalace

- Umístěte Occluform 3 pomocí fixačního kroužku na Erkoform 3d v pravém úhlu k přístroji (opěrná tyčinka je na pravé straně).

- Značku na fixačním kroužku nastavte tak, aby souhlasila se značkou na přístroji.

- Zatlačte fixační kroužek dolů a přitáhněte fixační šroub imbusovým klíčem.

Instrukce pro naplnění hydraulického systému artikulátoru

- Jestliže se snižuje síla uzavírání aretačního ramene, doplňte olej. Otevřete černou zátku a vyndejte ji.

- Naplňte zásobník olejem až po okraj.

- Znovu zavřete a zkontrolujte sílu uzavírání aretačního ramene. Jestliže olej prosakuje, je třeba odborný servis.

Upevnění modelu

- Otevřete aretační kloub a spojte body A, B, C – viz. obrázek.

- Upevněte model horní čelisti do nejvyšší možné polohy.

- Toto je ideální pozice pro přesné seřízení modelů.

K přesné reprodukci mezičelistních vztahů slouží v ideálním případě konstrukční registrát skusu, podle kterého se opěrná tyčinka nastaví.

# Vytvoření otisku protilehlé čelisti

Occluform 3 je opatřen dvěma rotačními klouby, kdy je vždy jeden z nich zablokován.

Pokud zhotovujete dlahu pro horní čelist, zablokujte horní kloub.

Pokud zhotovujete dlahu pro čelist dolní, zablokujte kloub dolní.

- Upevněte model dolní čelisti do držáku.

- Držák vsaďte do přístroje tak, že značky (šipky) leží naproti sobě.

- Otevřete aretační kloub, přidržte jej a Occluform 3 zavřete.

- Při dosednuté opěrné tyčince modely postavte do okluze. (Pokud máte k dispozici konstrukční registrát skusu, můžete přesně stanovit mezičelistní vztahy.)

- V této pozici utáhněte aretační kloub.

- Nádobu s modelem nyní vyplňte granulátem. Na modelu zůstane viditelná pouze pracovní část + 2 mm.

- Granulát upěchujte a pokud jsou, vyplňte také prostory pod modelem.

- Model protiskusu naizolujte bezbarvým lakem.

- Nyní můžete tepelně tvarovat folii dle instrukcí pro Erkoform 3d.

- Occluform 3 na doraz opěrné tyčinky uzavřete. Pracujte rychle, ale ne silou.

- Nechte vychladnout, Occluform 3 opět otevřete a vyjměte model.

- Zvedněte držák fólií přístroje, nádobu držte zespoda, uvolněte upínací kroužek a model s nádobou vyjměte.