___________________________________________________________________________

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO

# INTERLUX

## CE

index:

Prohlášení o shodě	………………………………………………….	3

Obsah dodávky, popis částí	…………………………………………….	4

Technická data	………………………………………………….	5

Popis přístroje	………………………………………………….	6

Instrukce pro bezpečnost práce     ………………………..	6

Nastavení a spouštění	…………………………………..	7

Údržba	…………………………………………………………..	9

Poruchy a jejich odstranění	……………………………	10

Součásti a příslušenství	……………………………………	10

### Prohlášení o shodě

Přístroj

INTERLUX

od

INTERDENT d.o.o.

Opekarniška cesta 26

SI- 3000  CELJE

byl vyvinut, zkonstruován a vyroben v souladu s následujícími normami:

- EU – směrnice pro přístroje 98/37/EU

- EU – směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG

změněné v 93/68/EWG

Uplatnili jsme tyto další harmonizované standardy:

- IEC 60204-1

- EN 60598-1

- EN 60335-2-27

Obrázek: 	 viz originální návod

Obsah dodávky, popis částí:

- Kryt

- Polymerizační komora

- 4 zářivky

- Hlavní vypínač

- Kabel

- Pojistka

- Přepínač pro volbu procesu

- Spouštěcí tlačítko (start)

Ktg. číslo:  0715

Technická specifikace:

Velikost

Délka:		255 mm

Šířka:		219 mm

Výška:		100 mm

Váha:		1,77 kg

EU		US

Napětí:			230 V		115 V

Frekvence:		50 Hz		60 Hz

Příkon:			36 W		36 W

Vliv prostředí:

Teplota		5°C – 40°C

Relativní vlhkost 	90%  při  20°C

Destička s označením a data se specifikací, sériové číslo a značka CE jsou umístěny na zadní straně přístroje.

#### Popis přístroje

INTERLUX je universální, nastavitelný přístroj pro světelnou polymerizaci. Oblast použití zahrnuje světelnou polymerizaci modelových materiálů, materiálů pro individuální otiskovací lžíce, laků a podobných materiálů, které tuhnou za normálních podmínek ve světle o vlnové délce od 350 do 400 nm.

INTERLUX se snadno obsluhuje a díky své praktické velikosti nezabírá mnoho pracovního prostoru.

Přístroj je zhotoven v souladu s platnými technickými standardy a s ohledem na všechny známé bezpečnostní směrnice. Přesto by měla být brána v úvahu možnost nebezpečí.

Tyto informace čtěte před prvním použitím.

#### Instrukce pro bezpečnost práce

Aby byla práce co nejbezpečnější, řiďte se těmito instrukcemi:

INTERLUX je určen výhradně pro fotopolymeraci světlem tuhnoucích laků a plastických materiálů.

Použití k jiným účelům není povoleno a výrobce nebude brát žádnou odpovědnost za případné poškození materiálu, přístroje či osob.

Výrobce také není zodpovědný za poškození způsobená nesprávným použitím přístroje.

Pro bezpečnou práci je třeba dodržovat zákony o bezpečnosti práce, které jsou platné v jednotlivých zemích.

##### Elektrická bezpečnost

Než připojíte přístroj do sítě, zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům ze štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj je možné zapojit pouze k elektrickému zdroji, který odpovídá místním nařízením. Také zkontrolujte, zda není kabel poškozen či zda není zatížen.

Během opravy či údržby nesmí být přístroj zapojen k síti.

Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaná osoba. Výrobce není zodpovědný za poškození přístroje způsobené neodborným zásahem.

Jsou-li opravovány elektrické části,  musí být přístroj znovu zkontrolován, zda odpovídá místním normám.

Bezpečnostní opatření

Aby nedošlo k přehřátí přístroje, je na jeho horní straně umístěna mřížka. Ta nesmí být během práce zakrytá. Přístroj musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od topných zařízení.

Je-li přístroj poškozen, odpojte jej od sítě. Nyní již není zajištěna bezpečná práce. Zamezte dalšímu používání přístroje, dokud není opraven.

Abyste předešli nechtěné polymeraci, nepokládejte světlem tuhnoucí materiály před přístroj.

#### Nastavení a spouštění

Vybalení

Při vybalování se ujistěte, že není přístroj poškozen.

V případě poškození vraťte přístroj dodavateli včetně faktury a dodacího listu, který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Poškození způsobená nesprávným transportem, budou bezprostředně reklamována u autorizovaného dopravce.

#### Umístění

Přístroj musí být umístěn horizontálně na rovné a neposuvné pracovní ploše, stranou od topných zařízení. Věnujte pozornost dostatečnému prostoru pro hlavní spínač a zajistěte, aby byla chladící mřížka polymerizační komory volná.

Před prvním zapnutím počkejte, až přístroj dosáhne pokojové teploty.

#### Spouštění

Přesvědčete se, že zářivka není poškozena. Žárovku opatrně umístěte do objímky.

Před zapnutím si musíte být jisti, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku na zadní straně přístroje.

Jestliže napětí neodpovídá, nesmíte přístroj zapojit.

Stiskněte hlavní spínač (4) do pozice 0 - přístroj je vypnut.

Síťový kabel (5) připojte pouze ke správně instalovanému a bezpečnému elektrickému zdroji.

Stiskněte hlavní spínač (4) do pozice I – přístroj je připraven.

Dobu polymerizace nastavíte tlačítkem (7):

O	kontinuální polymerizace

I	polymerizace 5 minut

###### II	polymerizace 10 minut

Stisknutím startovacího tlačítka (8) se zářivky v polymerizační komoře rozsvítí na zvolenou dobu polymerizace.

Poškozené zářivky musí být okamžitě vyměněny.

Přístroj by neměl být uveden do provozu s poškozenými zářivkami.

V případě, že jedna nebo více zářivek nefunguje, nebo když zářivky nezhasnou po uplynutí zvolené doby, vyhledejte informace uvedené v tabulce na straně 10.

Přístroj vypnete stisknutím hlavního spínače (4) do pozice 0.

Údržba

Interlux obvykle žádnou údržbu nepotřebuje. Pro bezpečnost práce musíte před každým použitím zkontrolovat, zda není přístroj zevně poškozen a zda je v pořádku také síťový kabel.

Před každým použitím byste měli zkontrolovat, zda jsou zářivky správně instalovány.

Poškozené žárovky nesmějí být použity.

Opravy funkčních částí provádí výrobce. Dle pravidel výrobce používejte výhradně originální zářivky. Výrobce není zodpovědný za poškození způsobená použitím poškozených dílů nebo dílů, které nebyly výrobcem dodány.

Životnost zářivek je přibližně 1000 hodin a musejí být vyměněny, jakmile je polymerizační doba neúměrně prodloužena.

Při výměně opatrně vytáhněte použitou žárovku z objímky a lehkým zatlačením vložte novou.

Čištění a péče

Před každým čištěním musí být přístroj vypnut.

Zajistěte, aby v polymerizační komoře nezůstávaly žádné zbytky materiálů. Zbytky vyčistěte suchou papírovou utěrkou.

Na vnitřek krytu nepoužívejte žádné roztoky.

Vnitřek i zevní část krytu čistěte pomocí vlhkého hadříku. Alkohol a čistící prostředky mohou poškodit povrch krytu.

Čištění a údržba může být prováděna pouze kvalifikovaným personálem.

#### Poruchy a jejich odstranění

| Porucha | Pravděpodobná příčina | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Přístroj se nespustí | Přístroj není zapojen k síti | Zapojte přístroj ke správnému energetickému zdroji |
|  | Kabel není správně zapojen | Zkontrolujte kabel |
|  | Porucha elektrických částí | Zkuste přístroj odpojit a znovu připojit k síti, volejte servis |
|  | Vypálená pojistka | Odpojte přístroj ze sítě, vložte pojistku, znovu připojte, volejte servis |
| Jedna či více zářivek nesvítí | Žárovky nejsou správně vloženy | Zkontrolujte žárovky a vložte je správně |
|  | Poškozená žárovka | Vložte novou žárovku |
| Polymerizace trvá příliš dlouho a není dostatečná | Intensita žárovky je snížena (>1000 hodin) | Odpojte přístroj a vložte novou žárovku. |

Přístroj může být převážen pouze v originálním balení.

#### Součásti a příslušenství

Výrobky uvedené v tabulce si můžete objednat u dodavatele či autorizovaného zástupce.

Doplňky / spotřební hodnoty

| REF. číslo | Výrobek |
| --- | --- |
| 0716 | Zářivka 350 – 400 nm, 9W |