Návod na použití

Millo / Millo pro

Renfert       obj.č.1804-x000/ 1805-x000

Obsah

Úvod

Upozornění

Instrukce k ovládání

1.Nastavení a instalace

1.1 Nastavení

1.2.Elekrické zapojení

1.3 Připojení odsávání.

1.3.1.Millo pro

2.Provoz

2.1.Tlačítka.

2.2.Zapnutí ON/OFF

2.3.Instrukce k obsluze

2.4.Nastavení výšky frézy

2.5.Výměna frézy

3.Čištění/Údržba

3.1.Čištění

3.2.Čištění pracovního stolku

3.3.Výměna pojistky :

3.3.1.Millo

3.3.2.Millo pro

4.Náhradní díly

5.Obsah balení.

6.Typy

7.Příslušenství.

8.Odstranění závad

Informace pro uživatele

A.Aplikace.

A.1.Správné použití přístroje

A.2.Nesprávné použití přístroje

A.3.Správné podmínky(DIN  EN  61010-1)

B.Rizika a upozornění

C.Poučení obsluhy

D.Priorita při istalaci

D.1 Připojení odsávání

E.Oprava

F.Instrukce k likvidaci

F.1. Likvidace v zemích EU

G.Technická data

H.Zamítnutí reklamace

I.Záruka

Úvod

Děkujeme Vám  za nákup přístroje Millo nebo Millo pro ořezávače zubních oblouků. Tento výrobek zajišťuje vysokou funkčnost ,efektivnost práce a ergonomiku.

Prosím před použitím přístroje si podrobně přečtěte tento návod a dodržujte instrukce pro dlouhodobé, bezproblémové používání přístroje.

Upozornění !!!

! Nebezpečí vysokého napětí, elektrického šoku!

! Nebude -li přístroj používán v souladu s návodem na použití, vzdává se výrobce v případě poškození zodpovědnosti!

i Užitečné informace o manipulování s přístrojem!

!Při frézování používejt ochranné brýle a roušku!

!Přístroj používejte pouze v místnosti!

!Vypojte ze zásuvky před jakoukoliv manipulací!

Instrukce k ovládání

1.Nastavení a instalace

1.1.Nastavení

-Umístěte přístroj na pevnou pracovní desku

-Umístěte přístroj tak, aby zásuvka byla lehce přístupná

1.2.Zapojení do elektrické sítě

-Ujistěte se , že napětí koresponduje s napětím uvedeném a typovém štítku přístroje

-Následně zapojte do zásuvky

1.3.Připojení odsávání

! Millo/Millo pro musí být používáno spolu s odsáváním.

- Připojte hadici odsávání do konektoru na přístroji (obr.6)

1.3.1. Millo pro

-Millo pro má speciální zástrčku, která vydává elektrické napětí a umožňuje tak automatické sepnutí odsávání, je-li přístroj zapnutý.

!Nepřetěžujte přístroj

!Zástrčka slouží pouze  k připojení odsávání

!Při připojení dalších přístrojů do zástrčky můžete poničit přístroj Millo pro

-Připojte odsávání do zástrčky na zadní straně přístroje Millo pro (obr.7).

Sekce D.1 nabizí informace vztahujíci se k rozdílným druhům elektr.systému.

Millo/ Millo pro je nyní připraveno k použití.

2.Provoz

2.1.Tlačítka

Millo pro (obr. 1,2)

Millo (obr.3,4,5)

A - ON/ OFF-tlačítka

B - ON/ OFF-svítící kontrolka

C - Nastavení výšky frézování (pouze pro Millo pro)

D – Konektor pro odsávání

E - Zástrčka pro odsávání (pouze u Millo pro)

F – Bezpečnostní pojistka (Millo pro, obr.2)

G - Pojistka (Millo, obr.5)

H - Hlavní kabel

2.2. Spínače  ON /OFF

Zapnutí přístroje:

- Stlačte tlačítko ON/OFF (A, obr. 1 a 3):

-Kontrolka svítí

-Fréza rotuje

-Jen pro Millo pro: -elektrika jde současně do ořezávače a  připojeného odsávání. Odsávání se zapne současně s ořezávačem.

Vypnutí přístroje:

- Stlačte tlačítko ON/OFF (A, obr. 1 a 3):

-Kontrolka nesvítí

-Fréza se zastaví

-Jen pro Millo pro:  při vypnutí se současně zastaví odsávání i ořezávač

2.3.Instrukce k obsluze

-Úsek dentálního oblouku se může při frézování zlomit

-Použijte  ochranné brýle a roušku kvůli prachu, který vzniká pří frézování

-Nebezpečí poranění rukou - fréza je velice ostrá

-Na plasty použijte radějii kónickou křížovou frézu

-Při frézování netlačte nadměrnou silou na model

-V závislosti na vyvinutém tlaku, může zaznít zvuk na d 85 db (A) – noste proto ochranné pomůcky uší.

-Nebezpečí zapletení do přístroje – noste sepnuté vlasy a nenoste při práci volné látky.

-Model vždy držte oběma rukama

-Pohybujte modelem po směru frézy-optimální frézování a minimalizujete riziko zaseknutí frézy

2.4.Nastavení výšky frézy

-Jen pro  Millo pro (obr.11)

Zvýšení frézy:

-otočte kolečkem do leva

Snížení frézy:

-otočte kolečkem do prava

2.5.Výměna frézy

! Buďte velice opatrní při manipulování s frézou -je ostrá !

! Při frézování se frézy zahřívají-nechte je vychladnout pře tím než je vyměníte !

! Vždy používejte frézy od firmy RENFERT

Výměna frézy:

-Vypněte přístroj

-Vytáhněte ze zásuvky

-Počkejte než vychladne fréza

-Odstraňte pracovní stolek (obr.8)

-Odstraňte ochranou čepičku (obr.9)

i Ochrannou čepičku odstraníme tak , že zatlačíme na plochou stranu upínacího kroužku (obr.9)

-Uvolněte upínací kroužek imbusem (obr.10)

i Imbus je umístěn v držáku pod pracovním stolkem

-Vyjměte frézu

-Umístěte novou frézu až na konec upínacího kroužku

-Utáhněte kroužek imbusem

! Ujistěte se, aby byl kroužek dostatečně utažený

-Nasaďte ochrannou čepičku

-Umístěte imbus pod desku

- Nasaďte pracovní stolek na své místo

3.Čištění / údržba

!!! Vypněte přístroj před jakýmkoliv čištěním, údržbou a opravou.

3.1.Čištění vnějších částí přístroje

!Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou a neponořujte do vody

! Nikdy nepárujte přístroj

! Nebezpečí poranění - Přikrejte ostré hroty fréz

! Nepoužívejte agresivní a abrasivní čistící prostředky

-Vypněte přístroj

- Vytáhněte ho ze zásuvky

- Otřete vlhkým hadříkem

- Odstraňte pracovní stolek (obr.8)

- Opět otřete vlhkým hadrem

- Osušte suchým a měkkým hadrem

3.2.Čištění pracovního stolku

-Odstraňte pracovní stolek (obr.8)

-Vyčistěte pracovní desku (např. párovou čističkou)

-Osušte desku a dejte nazpět

3.3.Výměna pojistek

3.3.1.Millo

! Před tím než vyměníte pojistku, odpojte přístroj ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte pojistky s vyšším výkonem..

-Vypojte přístroj ze zásuvky

- -Položte přístroj na bok

- -Otevřete držák pojistky a vyměňte ji .(obr.G.5)

3.3.2Millo pro

- Vytáhněte přístroj ze zásuvky

- -Zmáčkněte bezpečnostní pojistku (obr.F.2) na straně přístroje

4.Náhradní díly

Objednací čísla náhradních dílů jsou v přiloženém listu náhradních dílů

5.Obsah balení

1x  Millo / Millo pro ořezávač zubních oblouků

1x  Fréza , č. 1806.0001

1x Imbus

1x Návod k použití

1x List náhradních dílů

1x Zásuvka  (pouze u obj.č. 1805-0000)

6.Typy

1804-0000     Millo , 230 V 50/ 60 Hz

1804-1000     Millo , 120 V / 60 Hz

1805-0000     Millo pro , 230 V / 50 /60 Hz

1805-1000     Millo pro , 120 V / 60 Hz

7.Příslušenství

1806-0001    Fréza , kónická s křížovým břitem (jemná)

1806-0002    Fréza , kónická šesti čepelová (hrubá) -Není vhodná pro plastové modely

2921-0000    Silent , 230 V , 50 Hz

2921-1000    Silent , 120 V , 60 Hz

2921-2000    Silent , 100V , 50 / 60 Hz

90003-4305  Universální adaptér na hadici k odsávání

2626-0000    Y- Přípojka

15 – 0823      PVC Flex - elastická  trubice k odsávání (prodáváno po metru)

8. Odstranění závad

| Závada | Příčina | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Přístoj nefunguje po zapnutí hlavního spínače | -Hlavní kabel není zapojen -Vypadlé pojisty v domě -Přístroj připojený k odsávání je vypnutý | -Zapojte hlavní kabel do elektrické sítě -Zkontrolujte domácí pojistky a popřípadě je vyměňte -Zkontrolujte odsávání ujistěte se, že jste postupovali podle návodu |
| Přístroj se vypíná během frézování | -Zásuvka jiskří a teplota motoru přístroje je vysoká -Zásuvka jiskří | -Vytáhněte přístroj ze zásuvky a nechte ho vychladnout zhruba 1.5 hodiny -Použijte odsávání -Zapněte pojistku/vyměňte zástrčku(sekce 3.3) -Jestli-že zásuvka stále jiskří,vřaťte přístroj opravit |
| Tězký prach který se hromadí na pracovním stolku | -Odsávání není zapnuté -Výkon odsávání je příliš nízký | -Připojte odsávání(sekce 1.3) -Zkontrolujte filtr v odsávání -Ujistěte se, že hadice není zahnutá -Zkontrolujte jestli je hadice dobře zapojená (D, obr.2,4) -Použijte odsávání s vyšším výkonem |
| Zásuvka jiskří | -Výkon odsávání je příliš vysoký | -Připojte odsávání samostatně do elektrické sítě |
| Fréza frézuje méně,musí se na model tlačit | -Fréza je tupá | -Vyměňte frézu (sekce 2.5) |
| Fréza vypadává během frézování | -Fréza není dostatečně daleko v upínacím kroužku -Upínací kroužek není dostatečně utažený | -Upevněte frézu do kroužku -Utáhněte kroužek |
| Fréza nejde umístit | -Použití jiné frézy | -Vždy používejte RENFERT frézy |
| Fréza nejde vyjmout | -Utahovací šroub nejde uvolnit -Koroze na stopce frézy | -Nejdříve se pokuste povolit šroub -Vraťte přístroj na opravu |
| Utahovací šroub nejde povolit | -Je moc utažený | -Vraťte přístroj na opravu |
| Zapojené odsávání nefunguje | -Odsávání není zapnuto -Odsávání je nastaveno na automatické spouštění -Přívod elekřiny je vypnutý | - Zapněte odsávání -Připravte odsávání na další postup -Vraťte přístroj na opravit |