MT PLUS

BRUSKA NA SÁDRU

Návod k použití

- Úvod

Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si BRUSKU NA SÁDRU – MT plus.

- Oblast použití

MT plus je suchá i mokrá bruska v jednom/ k broušení sádrových modelů v zubních laboratořích.

  - Prostředí ( okolní podmínky)

Přístroj může být používán pouze:

- ve vnitřních prostorách,

- při okolní teplotě 5-40°C ( 41-104°F),

- při maximální relativní vlhkosti 80% při 31°C ( 87,8°F), lineárně klesající až do 50%

- při zapojení do elektrické sítě, kdy výkyvy napětí nejsou větší než 10% od nominální hodnoty,

- při stupni znečistění 2.

- Upozornění na možná nebezpečí

Při práci s bruskou na sádru dbejte bezpečnostních předpisů a návodu na MT plus

- Pokud je přístroj zapojen do zásuvky nebo zapnut, nesahejte na brusný kotouč. Při náhlém spuštění přístroje může dojít ke zranění.

- Při práci s bruskou mějte vlasy sepnuté a nenoste volné oblečení. Mohlo by dojít ke vtažení do přístroje, namotání a ke zranění.

- Přístroj používejte pouze pro broušení sádrových modelů.

- Za chodu motoru neotvírejte čelní desku brusky. Motor se sice po otevření čelní desky zastaví automaticky, ale kotouč se ještě točí.

- Čelní desku otevřete až po úplném zastavení brusného kotouče.

- Při broušení používejte ochranné brýle.

- Nesahejte na točící se brusný kotouč.

- Brusný stolek instalujte před započetím vlastní práce a teprve pak začněte brousit. Vyvarujete se tak případnému zranění např. při vtažení prstů.

- Brusný stolek vyjímejte pouze, když se brusný kotouč netočí a přední deska je otevřena.

# Navíc pravidla pro suché broušení

- Musí být připojeno odsávání pro pohlcování prachu ( hygienické normy)

- Při suchém broušení může vznikat výrazný hluk – chraňte svůj sluch – používejte sluchátka

3.1.Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a náhradu škody v případě, že:

- je-li výrobek používán pro jiné účely než je popsáno v návodu k použití;

- je-li výrobek z jakéhokoliv důvodu pozměněn jinak, než je popsáno v návodu na použití;

- je-li oprava výrobku prováděna na neautorizovaných místech, nebo pokud nejsou použity originální náhradní díly firmy Renfert

- je-li výrobek i přes zjištěné závady dále požíván

- je-li výrobek vystaven mechanickým nárazům nebo upuštěn na zem.

- Uvedení do provozu

- Porovnejte údaje na typovém lístku s údaji regionální elektrické sítě.

- Způsob použití mokré brusky ( čtěte bod 4.1 a 4.2.) nebo suché brusky

( čtěte body 4.1. a 4.3). Zvolte zda chcete brousit za sucha nebo za mokra.

  - Montáž brusného disku

Prosím řiďte se pokyny pro montáž brusného disku ( odstavec 5.1. v tomto návodě).

Indikace pro použití brusných disků:

- Klettfix pro mokré broušení

- Marathon pro mokré a suché broušení

- Infinity pro mokré broušení

  - Mokré broušení

- Postavte brusku blízko zdroje vody a výlevky (obr.č.1)

- Připojte odtokovou hadici k brusce ( obr.č.2)

Nasaďte odtokovou hadici na vývod z MT plus ( obr.2b) a zašroubujte ho v proti směru hodinových ručiček a zafixujte sponou!

- Umístěte správně odtokovou hadici brusky ( obr.č.3a/3b).

- Připojte přívodní hadici na vodu k brusce (obr. 4a/4b).

Ověřte si, že má voda dostatečný tlak (čtěte odstavec 8/technické parametry)!

- Připojte hadici na přívod vody ( obr.č.5)

- Pusťte vodu ( obr.6a) a zkontrolujte těsnění ( obr. 6b)

- Zastrčte kabel do zásuvky ve zdi (obr.7)

- Zapněte přístroj ( obr. 8)

- Zvolte si množství průtoku vody ( obr.9)

POZOR! Vstup přívodu vody pro MT plus je uzavřen při doručení brusky od výrobce – otevřete ho!

MT plus je nyní připravena pro mokré broušení.

Důležité poznámky k mokrému broušení:

- Důležitý je dostatečný proud vody, především při broušení s diamantovým diskem. Při nedostatečném chlazení by se disk mohl přehřívat.

- Kohout s přívodem vody by měl být uzavřen v době, kdy brusku nepoužíváte ( dlouhé pauzy, v noci, atd.)

  - Suché broušení

1a. Připojte brusku k odsávání ( obr.10, např. použijte Renfert odsávací trubku a spojku)

## Doporučené odsávání:

Renfert Vortex compakt 2L, 230 V  - obj.č. 2924-3000

Renfert Vortex compakt EC 2L, 230 V – obj.č. 2928-0000

>>> s látkovým filtrem – obj.č. 92924-0005

1b) Připojte brusku na centrální odsávání ( obr. 10 – použijte Renfert odsávací hadice a spojku)

Doporučené příslušenství:

- 3m odsávací hadice  s elastickou spojkou – obj.č. 92923-0001

- elastická spojka , Ø 36 mm – obj.č. 92923-0010

2. Otevřete čelní desku ( obr.11)

3. Odstraňte trubici ( obr. 12)

- Uzavřete přívodní otvor vody zaslepovací zátkou ze sady doplňků

( pořádně ji zatlačte!) ( obr. 13)

- Zavřete čelní desku (obr.11)

6a) Pro odsávání s automatickým zapínáním:

- spojte síťový kabel brusky s odsáváním ( obr. 14)

- nastavte odsávání na automatický chod

6b) Pro odsávání bez automatického zapínání:

- Zastrčte síťový kabel do zásuvky ve zdi ( obr.7)

- Zapněte MT plus (obr.8) a zapněte odsávání

MT Plus je nyní připravena pro suché broušení.

4.4. Přeměna z mokré brusky na suchou

- Odpojte brusku ze sítě elektrického proudu ( obr.7)

- Uzavřete kohout pro přívod vody ( obr.6a)

- Odpojte hadici přivádějící vodu  (obr. 4a/4b)

- Odpojte odtokovou hadici (obr.2)

- Je-li potřeba přeneste brusku z mokrého prostředí a nechte vyschnout.

Všechna zbývající vlhkost musí být vyfoukána stlačeným vzduchem!

- Vyjměte brusný disk ( viz. odstavec 5.1., krok 4 až 7)

- Vyčistěte prostor za obrubou nejprve mokrým a pak suchým hadrem (obr.25a). a Vyfoukejte stlačeným vzduchem (obr.25b).

- Jakmile je bruska suchá, postupujte podle oddílu 4.3.

Pro suché broušení by měl být používán částečně podiamantovaný brusný disk .

Doporučení:

Renfert Marathon brusný disk, Ø 234mm – obj.č. 1803-2000

4.5. Přeměna ze suché brusky na mokrou

- Odpojte brusku ze sítě elektrického proudu (obr. 7 nebo 14)

- Odpojte odsávání (obr.10)

- Vyjměte brusný disk ( viz. odstavec 5.1., krok 4 až 7)

- Použijte kartáč a pečlivě vyčistěte přední desku a prostory, kde jsou zachycen prach z obrušování (obr.26)

- Odstraňte zaslepovací zátku. Může to být obtížné. Doporučujeme použít „Allen“ klíč (obr.16)

- Namontujte brusný disk ( čtěte instrukce k brusným diskům).

- Instalujte trubku pro přívod vody k disku (obr.12)

- Dále pokračujte podle odstavce 4.2.

4.6. Doporučení pro suché a mokré broušení

- Obrušování za sucha ( bez vody) na MT plus není povoleno, když je bruska připravena pro mokré broušení.

- Mokré obrušování není povoleno je-li MT plus připravena pro suché broušení.

- Nedodržování předchozích doporučení vede ke smíchání sádry s vodou a vytvoření těžce odstranitelné krusty. Částečně je zanášen i disk, který pak brousí nerovnoměrně.

4.7. Nastavení sklonu modelového stolku ( 89°-99°)

- Uvolněte matici ( obr. 17)

- Přizpůsobte brusný úhel regulačním šroubem ( obr.18)

2a. Přizpůsobte brusný úhel přibližně regulačním šroubem ( obr.18)

Když je  regulační šroub vytočen až k vrcholu, je úhel mezi modelovým stolkem a   brusným diskem 89°. Je-li šroub uvolněn, je úhel mezi modelovým stolkem a brusným diskem 99°.

2b. Přibližné nastavení modelového stolku za pomoci regulačního šroubu (obr.18).

Spodní okraj modelového stolku by se měl shodovat s horním okrajem  podpěry modelového stolku. ( obr.19+20)

2c. Přesné nastavení sklonu modelového stolku na 90° dosáhnete pomocí regulačního  šroubu ( obr.18) a úhelníku.

- Utáhněte matku ( obr.17)

4.8. Broušení

Oběma rukama položte model na modelový stolek a přitlačte k brusnému disku. ( obr.22)

5.Čištění/Údržba

POZOR: Zvýšené množství sádrového prachu při suchém broušení nemá negativní vliv na funkci a brusný výkon MT plus.

- Odpojte přístroj z elektrické sítě. ( obr. 7 nebo 16)

- Je-li potřeba uzavřete přívod vody. (obr.6)

- Otevřete a vysaďte čelní desku (obr.11+23)

4a. Pro brusku připravenou pro mokré broušení: Je-li potřeba, sejměte modelový stolek ( obr. 30+40) a očistěte ho kartáčem pod tekoucí vodou (obr.24)

Nesnímejte modelový stolek, je-li čelní deska uzavřena – mohlo by dojít k poškození brusného disku!

4b. Pro brusku připravenou pro suché broušení: Pro čištění použijte vysavač a kartáček (obr.26). Vyčistěte odtokový otvor a spojku (obr.27).

5.Nasaďte a uzavřete čelní desku (obr.23+11).

5.1. Výměna disku

- Vypněte brusku ( obr.8)

- Odpojte přístroj ze sítě elektrického proudu (obr.7nebo14)

- Je-li potřeba, uzavřete přívod vody (obr.6a)

- Otevřete čelní desku (obr.11)

- Je-li potřeba odstraňte trubici přivádějící vodu k disku (obr.12)

- Vyjměte SW4 Allan klíč. (obr.28)

- Vyjměte kryt závitu, uvolněte centrální šroub a vyjměte disk (obr.31+29).

- Je-li potřeba vyčistěte obrubu (viz. oddíl 5.2)

- nasaďte nový disk na pojistný kolík (obr.30)

- Utáhněte centrální šroub Allen klíčem (obr.29)

- Nasaďte zpět krytku centrálního šroubu (obr.31)

- Vraťte Allen klíč na jeho místo ( obr.28)

- Je-li potřeba nasaďte trubici přivádějící vodu k disku.(obr.12)

- Zavřete čelní desku.

- Je-li potřeba otevřete přívod vody.

- Přístroj připojte k síti elektrického proudu (obr.7nebo14)

5.2. Výměna  vnitřního disku / Čistění

- Vyjměte disk ( viz.oddíl6.1., krok 1-7).

2.  Připravte si nástroje >>> z přiložené sady nástrojů (obr.32)

3.Povytáhněte osu ze středu disku (obr.33) >>> Vnitřní disk by neměl být vyjímán rukama. Vždy použijte povytaženou osu pro vyjímání vnitřního disku!

- Vyjměte vnitřní disk (obr.34).

- Vyjměte osu z vnitřního disku.

- Vyčistěte vnitřní disk a vnitřek komory >>> nepoškoďte těsnění!

Doporučení pro čistění vnitřního disku:

Renfert Odstraňovač sádry GO –2011  obj.č.2011-0000

- Lehce vyčistěte otvor hřídele a namažte vaselinou.

- Umístěte vnitřní disk zpět.>>>Pozor na žlábek (obr.35).

- Ručně umístěte vnitřní disk  zpět do otvoru hřídele (obr.36).

- Nasaďte znovu brusný disk (viz.odstavec 5.1., krok 6-16).

5.3. Výměna trubice přivádějící vodu k disku ( chladící trubice) / Čistění

při mokrém broušení

- Odstraňte trubici  přivádějící vodu k disku (viz. oddíl 5.1., krok 1-5).

- Vyjměte těsnění ( obr.37).

- Trubici ponořte do dekalcifikačního roztoku a nechte působit přes noc (obr. 38)

- Vyměňte těsnění a lehce potřete vaselinou ( obr.37).

- Nasaďte zpět trubici (obr.12)

- Zavřete čelní desku.(obr.11)

- Je-li potřeba otevřete přívod vody. (obr.6a)

- Zapojte do elektrické sítě. (obr.7nebo14)

5.4. Výměna stolku / Čistění

- Vypněte přístroj (obr.8)

- Vytáhněte z elektrické sítě (obr.7 nebo 14)

- Otevřete čelní desku (obr.11)

Nesnímejte modelový stolek je-li čelní deska zavřená , mohlo by dojít k poškození brusného disku!

- Rozevřete a vyjměte brusnou desku modelového stolku (obr.39+40)

- Vyjměte čelní desku ( obr.23).

- Vyčistěte brusný modelový stolek a čelní desku kartáčkem pod tekoucí vodou  (obr.24).

- Nasaďte zpět a zavřete čelní desku (obr.23+11)

- Nainstalujte zpět brusný stolek (obr.40)

Ujistěte se, že je schránka opravdu čistá od zbytků sádry! Ověřte si, zda je pracovní stolek správně usazen na čelní desce!

- Zastrčte zpět do elektrické sítě. ( obr.7nebo14)

5.5. Výměna krytu spínače

- Uvolněte šrouby. (obr.41)

- Sejměte kryt spínače a vyměňte za nový (obj.č.90003-5788).

- Dotáhněte šrouby.

>>> Mt plus nesmí být zapínána, je-li poničen kryt spínače!

- Náhradní díly

Před výměnou jednotlivých dílů se podívejte na seznam náhradních dílů a zjistěte si správné objednací číslo Vámi požadovaného dílu.

- Záruka

Při správném používání poskytuje firma Renfert záruku na všechny díly MT plus záruku 3 roky. S vyloučením částí, které podléhají přirozenému opotřebení ( brusné disky, atd.). Záruka je prokazatelně neplatná v následujících případech: nevhodné zacházení; zanedbání předpisů používání; zanedbání čištění a údržby; při zapojování do el. sítě s nevhodnou hodnotou napětí; když bude bruska opravována vlastníkem nebo jinou neautorizovanou osobou neproškolenou firmou Renfert; když jsou v brusce používány součástky z jiných přístrojů; když je bruska vystavena vlivům, které jsou neobvyklé a které nejsou přípustné a pro provoz brusky běžné.

Nárok na záruku padá po ukončení záruční doby.

- Technické údaje

Napětí:               			 230V/50Hz

Spotřeba energie: 			 1,300 W/ 1,7433 hp (230 V)

Spotřba vody (max.): 		 9 l / min.

Nutný tlak vody:                            min. 1 bar při 6 l /min.

Rychlost:                                        2,820 otáček/min

Rozměry:                                       298x318x412mm

Rozměry disku:                              průměr 234mm

Váha:                                             13,5kg

Lp(A)=74dB(A)                            K=4dB

- Základní balení

1x MT Plus

1x odtoková hadice

1x přívodní hadice

1x nářadí

1x návod + seznam náhradních dílů

- Brusné disky pro mokré broušení

Obj.č. 1803-1000: Základní balení: 5 Klettfix silikon karbidových brusných disků (3x hrubost 80, 2x hrubost 120) + podložní disk

Obj.č. 1803-1100: Doplňkové balení: 5x Klettfix silikon karbidový disk s hrubostí 80

Obj.č. 1803-1200: Doplňkové balení: 5x Klettfix silikon karbidový disk         s hrubostí 120

### Obj.č. 1803-3000: 1x Infinity disk – diamantový

11. Brusné disky pro suché i mokré broušení

### Obj.č. 1803-2000: 1x Marathon  brusný disk, částečně podiamantovaný