Návod k použití

Světlem tuhnoucí jednosložkový opaker v 16 barvách nebo růžový materiál pro fazety Signum.

Indikace:

Signum Opaque F se používá k barevnému překrytí kovových konstrukcí. Signum Opaque F je opákni složka u Signum.

Složení Signum Opaque F

Metrix: Polyfunkční metakrylové estery kyselin

Látky výplně: 5% (w/w), nanopartikulární oxid křemičitý, silanizované fotoiniciátory,

ustalovače, anorganické pigmenty, některé z nich s fluorescenčními vlastnostmi (bez kadmia)

Vedlejší účinky

Nejsou známé žádné vedlejší účinky. Výrobek obsahuje polymerizovatelné monomery (tj. metakryláty, akryláty), které mohou zvýšit citlivost kůže u citlivých lidí. Přestaňte používat tento produkt, pokud se objeví symptomy podráždění. Nepoužívejte tento produkt v případě známých alergií na pryskyřice na bázi akrylátů nebo metakrylátů. Vyhýbejte se kontaktu s kůží! V případě kontaktu s očima nebo delšího kontaktu se sliznicemi okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Tento výrobek nebo některá z jeho složek mohou v jednotlivých případech způsobit hypersensitivní reakci. Pokud si nejste jisti, informace o ingrediencích je možno získat u výrobce.

Zpracování

Příprava konstrukce:

Opískujte povrch tak, aby byl povrch zdrsněn. Použijte písek o minimální velikosti 110 μm Al2O3 (jednorázový abrazivní materiál) o tlakové hladině přinejmenším 3 bary. Použijte tvrdé Al2O3 jednorázové brusivo, abyste vytvořili optimalizovaný mikroretenční profil na povrchu slitiny.

Důležité!

Používejte pouze vazebné systémy, které doporučuje Heraeus Kulzer. Podrobné informace zajistíme na požádání.

Signum Opaque F

Umístěte Signum Opaque F na mísící blok a řádně zamíchejte. Naneste Signum Opaque F prostřednictvím pevného štětce s krátkým vláknem do několika stejnoměrných vrstev napříč, až pokryjete kovovou konstrukci. Každá vrstva musí být polymerizována samostatně.

Důležité!

Opaker, který jsou nanesen v příliš silné vrstvě (> 80μm) nezpolymerizuje. Polymerizace

– viz tabulka

Skladování

Skladujte při teplotě do 25°C. Vyhněte se přímému vystavení slunci. Vždy pečlivě uzavřete stříkačku s materiálem. Nepoužívejte po datu expirace. Uchovejte mimo dosah dětí.

Rizika, bezpečnostní opatření

Dráždí oči. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Návod k likvidaci

Dodržujte list s bezpečnostními údaji nebo státní předpisy týkající se odpadu. Bezpečnostní údaje pro Signum a mnohé další informace jsou k dispozici na naší webové stránce www.heraeus-dental.com nebo www.heraeus-kulzer.cz

Balení výrobku

1 x 3 g  Signum opaque F v 16 barvách včetně růžové

® = registrovaná obchodní známka společnosti Heraeus Kulzer GmbH

|  | Signum Opaque F |
| --- | --- |
| Max. tloušťka polymerované vrstvy | 0,08 mm |
| UniXS® Heraflash® HiLite power | 90 s |
| Unilux® AC | 15 BLZ |
| Spectramat | 5 min |
| Solidilite | 7 min |

V případě, že je Signum Opaque F používán v ordinaci při opravách korunek a můstků, je nutné povrch konstrukce zdrsnit brusným nástrojem a při polymerizaci ordinační lampou o výkonu 1000 mW/cm2, například Translux Power Blue platí následující tabulka

|  | Signum Opaque F |
| --- | --- |
| Max. tloušťka polymerované vrstvy | 0,08 mm |
| Translux Power Blue (1000 mW/cm2 ) | 2 x 40 s |