# SILENT

## Návod k použití

Úvod

Jsme rádi, že jste si zakoupili laboratorní odsavač prachu Silent.

Toto zařízení přináší nový standard funkcí, výkonnosti a ergonomiky.

Info: Pro zajištění dlouhé životnosti přístroje si před použitím pozorně přečtěte tento návod a řiďte se podle informací v něm uvedených.

Symboly

Následující symboly jsou používány nejen v návodu, ale i na vlastním přístroji:

(Upozornění-symboly jsou v české verzi návodu popsány slovy)

„Trojúhelník s vykřičníkem“ – Nebezpečí

- Informuje o možnosti zranění. Řiďte se podle návodu na použití.

„Trojúhelník s bleskem“ – Elektrický proud

- Informuje o nebezpečí zasažení elektrickým proudem

„!“ – Pozor

- V případě nedodržování návodu na použití může dojít k poškození přístroje.

„ i“ – Poznámka

- poskytuje uživateli užitečné informace o jednodušším použití přístroje.

„Domeček se šipkou“       – Jen pro použití v místnosti

„Elektrická zásuvka“     – Před otevřením vlastního přístroje odpojte od přívodu                                          elektrického proudu.

!!!!!	- Nebezpečí popálení, horký povrch nebo předmět

!!!!!	- Pozor výbušný materiál

!!!!!	- Nebezpečný hořlavý materiál

!!!!!	-  Nebezpečí hořlavého materiálu

„Kniha s i“ – čtěte návod na použití

Ostatní symboly jsou vysvětleny v následujícím textu.

Informace pro uživatele

„!“ Jako první krok při používání přístroje Silent slouží tento návod  k obsluze. Informuje uživatele o oblasti použití, možnosti nebezpečí a správnosti užití odsavače prachu.

Prosím mějte tento návod k dispozici pro všechny uživatele.

Další informace najdete na konci tohoto návodu v sekci „Informace pro uživatele“

Návod k obsluze

- Nastavení a uvedení do provozu

1.1.Nastavení

Vyndejte přístroj a příslušenství z krabice.

Zkontrolujte, zda je dodané zboží kompletní (viz. Standardní balení)

Od dodání je přístroj plně provozu schopný.

! Vyberte místo umístění přístroje tak, aby byla možná ventilace vyfukovaného vzduchu.

V případě umístění přístroje ve skříňce, musí být zajištěna přítomnost otvoru s následujícími minimálními rozměry:

● Okrouhlý otvor		min.rozměr: 120mm

● Obdélníkový otvor		min. 170 x 65 mm.

„Silent“ je volně stojící přístroj, určený pro umístění na zemi (eventuálně pod pracovním stolem) .

„!“ Po instalaci válečkové sady (viz.příslušenství) je odsavač prachu funkční jen v případě je-li umístěn na zemi.

  - Připojení k odsávané jednotce

Pro připojení k odsávané jednotce použijte přiloženou odsávací hadici

● Připojte odsávací hadici do odsávače prachu (obr.1)

● Připojte odsávací hadici k odsávané jednotce (např. k pískovači, k suché brusce, ke spojce, atd.)

Při použití odsávacích tlačítek, může být k jednomu odsávači prachu připojeno více odsávaných jednotek, a to pomocí příslušného adaptéru. (viz.příslušenství)

„!“ Nikdy nepožívejte „Silent“ bez odsávací hadice.

„!“ Vyvarujte se zkroucení, zauzlení a zaškrcení odsávací hadice.

  - Připojení k elektrice

„!“ Před připojením přístroje do zásuvky se ujistěte, že informace o napětí na štítku přístroje koresponduje s vaší místní elektrickou sítí.

● rozbalte šňůru se zástrčkou

● stiskněte tlačítko OFF (obr.2a) abyste se ujistili, že odsavač je vypnut

● zástrčku zastrčte do zásuvky (obr.3)

Přístoj „Silent“ je nyní připraven ke kontinuální činnosti.

  - Připojení elektrického zařízení produkujícího prach

„!“ Při připojení el.zařízení k odsávači prachu dodržujte a respektujte návod k obsluze a bezpečnostní informace.

„!“  Elektrický výstup z přístroje má být použit pouze pro připojení el. zařízení produkujícího prach, který pracuje souběžně s odsavačem prachu.

„!“  Jakmile je přístroj připojen k přívodu elektrické energie, je elektrický výstup pod proudem - i když je „Silent“ vypnut. To umožňuje připojenému zařízení na krátkou dobu pracovat bez odsávání.

„!“  Spotřeba el.energie všech připojených přístrojů k přívodu energie, by neměla překročit stanovenou hodnotu proudu uvedenou u hlavního rozvodu elektrické energie.

„Silent“ může pracovat  buď v kontinuálním, nebo automatickém režimu.

V automatickém režimu začíná odsávání automaticky, jakmile dojde k zapnutí přístroje.

Z tohoto důvodu je zařízení produkující prach připojeno k elektrickému výstupu na zadní straně odsavače prachu (obr. 4a).

V sekci D.2 najdete další informace týkající se elektrického připojení k dalším druhům elektrických zásuvek.

- Provoz

2.1 Ovládací prvky

(Obr. 5 )

- OFF – vypínací tlačítko

- ON – zapínací tlačítko

- Indikátor automatického režimu

- Přepínač kontinuálního / automatického režimu

- Indikátor kontinuálního režimu

- Snížení sacího výkonu

- 7 stupňů sacího výkonu / ukazatel stavu

- Zvýšení sacího výkonu

- Indikátor výměny filtru

  - Zapnutí a vypnutí přístroje ( ON / OFF )

„Silent“ je zapínán tlačítkem ON (B) (obr. 2b), a vypínán tlačítkem OFF (A) (obr. 2a). Sání startuje a končí v souvislosti s vybraným operačním režimem (kontinuální / automatický operační režim)

„i“  Když se přístroj vypne, je uložen vybraný operační režim , pokud přístroj tímto režimem pracoval před vypnutím déle než 5 vteřin. Při zapnutí přístroje dojde k automatickému spuštění uloženého režimu.

  - Nastavení a zobrazení sacího výkonu

„Silent“ může být nastaven na 9  nabízených stupňů sání. To umožňuje precizní a vyrovnaný výkon přístroje pro  různé odsávané druhy materiálu. Nastavení sacího výkonu je zobrazeno na displeji (G) (zobrazuje hodnoty 1-9). Sací sílu lze zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek (F) and (H).

+  zvyšuje sací sílu

-   snižuje sací sílu

  - Kontinuální režim    ∞

V kontinuálním režimu, začne přístroj pracovat jakmile je zapnut, bez ohledu na další připojená zařízení nebo odsávané jednotky. Přepínač operačního režimu (D) je používán k výběru mezi kontinuálním a automatickým režimem. Vybraný operační režim je zobrazen indikátorem režimu (C) a (E).

Indikátor (C)	Automatický režim

Indikátor (E)	Kontinuální režim  ∞

Výběr kontinuálního režimu:

● zapněte  „Silent“ (obr. 2b)

●pokud byl před vypnutím vybrán kontinuální režim, znamená to, že i po zapnutí se bude přístroj nacházet v kontinuálním režimu. Zobrazí se indikátor (E) a přístroj se spustí.

●pokud byl přístroj před vypnutím v automatickém režimu, po zapnutí bude dále fungovat taktéž v automatickém režimu. Zobrazen bude indikátor (C).

●stlačte a držte tlačítko (D) , dokud se kontinuální režim nespustí (E) a odsávání nezačne pracovat.

Odsavač je spuštěn a zastaven tlačítkem ON (B) a OFF (A), nebo přepnutím  na automatický režim (D).

  - Automatický režim

V automatickém režimu odsávání zapíná pouze v případě, že se zapne připojené zařízení.

Výběr automatického režimu:

●odsávané zařízení je připojeno k Silent podle sekce 1.2. a 1.4.

● zapněte  „Silent“ (obr. 2b)

●pokud byl před vypnutím zvolen automatický režim, znamená to, že i po zapnutí se bude přístroj nacházet v automatickém režimu. Zobrazí se indikátor (C) a přístroj se spustí.

●pokud byl přístroj před vypnutím v kontinuálním režimu, po zapnutí bude dále fungovat taktéž v kontinuálním režimu. Zobrazen bude indikátor (E).

●stlačte a držte tlačítko (D) , dokud se automatický režim nespustí (C). Odsávání se vypne.

●odsávání se spustí jakmile začnete pracovat s připojeným přístrojem.

●poté co se vypne odsávaný přístroj, Silent pracuje ještě cca. 5sec a pak se automaticky zastaví.

  - Nastavení automatického spuštění

V automatickém režimu se Silent zapíná a vypíná podle systému automatického spouštění.

Automatický režim reaguje na elektrický proud z přístroje připojeného k odsávání.

V případě, že množství elektrického proudu překročí úroveň potřebnou pro spuštění Silentu, odsávání začne pracovat. V případě, že se hladina elektrického proudu sníží, přístroj se automaticky vypne. Aktivační hladina elektrického proudu může být nastavena na deset úrovní (0 – 9), aby byl program automatického spuštění možný pro různé typy odsávaných zařízení.

    - Silent nelze spustit v automatickém režimu

Pokud odsávání nelze spustit v automatickém režimu (např.  když je zapnutý pískovač, nebo když je spuštěný laserový zavaděč), je aktivační hladina pravděpodobně příliš vysoká. V tomto případě:

●zapněte připojený odsávaný přístroj a nechte ho spuštěný.

●stlačte a držte vypínač operačního režimu (D) po dobu 3 sec.

Oba ukazatele (C) a (E) začnou blikat a na ukazateli se objeví „0“ a odsávání začne pracovat.

    - Silent se spouští v automatickém režimu, i když by neměl

Některé elektrické přístroje spotřebovávají elektrický proud už v okamžiku, kdy jsou připojeny do elektrické sítě bez vlastního pracovního výkonu. Např. laserový zavaděč  spotřebovává elektrický proud pro laserový paprsek i v případě, že se nevrtá.

V těchto případech, se odsávání může spustit, i když s připojenými přístroji ještě nepracujete.

Aby Silent nespustil dřív, než začneme vlastní práci s odsávaným přístrojem:

●zapněte připojené přístroje, ale nenechávejte je spuštěné

Odsávání začne pracovat;

●Stlačte a držte vypínač operačního režimu (D) po dobu 3 sec.

Oba ukazatele (C) a (E) začnou blikat a na ukazateli se objeví „0“.

●Stlačte tlačítko (H) (+) pro  postupné zvýšení aktivační hladiny dokud se odsávání nezastaví;

● Stlačte a držte vypínač operačního režimu (D) pro uložení nové aktivační hladiny.

i V případě, že pracujete s přístroji, které spotřebovávají elektrický proud již při zapojení do elektrické sítě bez vlastní práce (např. laserový zavaděč nebo mikromotor), budou aktivační impulsy příčinou pro chvilkové spuštění odsávání. Silent se automaticky vypne cca. po 5 sec. V případě, že tomu tak není, aktivační hladina může být znovu nastavena podle sekce 2.6.2.

i Některé staré mikromotory nevydávají dostatečně silný impuls pro automatické spuštění odsávání. Pro tyto přístroje není možné nastavit odsávání v automatickém režimu.

i Různé přístroje mění spotřebu elektrického proudu po dosažení pracovní teploty. A proto je nutné následně změnit nastavení hodnoty aktivační hladiny.

2.7 „Výměna filtru“ – indikátor

Když se rozsvítí LED (K) znamená to, že by se měl vyměnit filtr. V tomto případě se ozve třikrát výstražný zvukový signál.

Tento indikátor upozorňuje na výměnu prachového vaku i filtru pro jemné částice.

V tomto případě vyměňte oba filtry tak, jak je popsáno v sekci „Čištění/Údržba“.

i V případě používání odsávání i přestože svítí indikátor „Výměny filtru“, se odsávání zastaví automaticky jakmile se sníží tlak vzduchu pod minimální hodnotu. To je ochranou před přehřátím motoru při extrémní zátěži.

Indikátor můžete vypnout pomocí Silent tlačítka OFF/ON a dojde k restartování odsávání.

! Práce s přístrojem, který má zablokovaný filtrační systém je nebezpečná a může dojít k poškození přístroje. Filtr musí být nahrazen, jakmile se z důvodů plného filtru odsávání zastaví.

2.7.1. Nastavení indikátoru „Výměna filtru“

Indikátor „Výměna filtru“ se rozsvítí, jakmile tlak vzduchu klesne pod nastavenou hladinu. Uživatel může změnit nastavení hladiny, např. má-li přístroj připojený k Silent velice malý průřez hadice. V tomto případě se indikátor „Výměna filtru“  rozsvítí příliš brzo.

Pro nastavení hladiny je potřeba nejlépe dva lidi.

Nastavení je možné provést pouze při instalování nového prachového vaku a filtru pro jemné částice.

! Nesprávně nastavená hladina je příčinou toho, že přístroj nedokáže rozpoznat, že je plný prachový vak a ten může prasknout.

Podle typu materiálu, který je obsažen v prachovém vaku, může dojít k ohrožení uživatele a odsávání může být poškozeno.

●Vypněte Silent tlačítkem OFF

●Částečně zablokujte sací hadici, tím snížíte tlak vzduchu a simulujete tak plný prachový vak;

●Současně tlačte a držte tři tlačítka (D),(F) a (H) a zapněte Silent tlačítkem ON (obr.6); „C“ se zobrazí na displeji (G);

Odsávání vyhodnotí tlak vzduchu a uloží tuto hodnotu jako aktivační hladinu;

Silent se spustí v operačním režimu, který byl nastaven před vypnutím (kontinuální nebo automatický režim), a na displeji se objeví aktuální aktivační hladina.

i Čím těsnější (dotaženější) je sací spojení, tím později se rozsvítí indikátor „Výměna filtru“.

  - Diagnostický režim

Odsávání je vybaveno diagnostickým režimem, který kontroluje různé funkce a zobrazí případné chyby na displeji (G).

! Před spuštěním diagnostického procesu, nainstalujte nový prachový vak a zajistěte, aby byl čistý filtr pro jemné částice a sací hadice neobsahovala žádné nečistoty.

Aktivace diagnostického režimu:

●Vypněte Silent tlačítkem OFF

●Slačte a držte přepínač operačního režimu (D) a zapněte odsávání (obr. 7a).

V diagnostickém režimu:

● Všechny indikátory se zobrazí na displeji na dobu 3sec. To nám dovolí optickou kontrolu jejich správné funkce a indikátor „Výměna filtru“ spustí zvukovou signalizaci.

●Během samokontroly se na displeji zobrazí „d“ (obr. 7b).Během této doby přístroj kontroluje své elektronické součásti a jejich funkci. Sací turbína se na chvíli spustí na 1. stupeň.

●V případě, že se neobjeví žádné chyby, odsávání se automaticky spustí v přechodném režimu (cca. po 10 sec.).

●V případě, že se objeví chyba se na displeji zobrazí „E“ spolu s číslem (1-3)

To znamená:

E1: Senzor proudu tlaku je závadný; opravte přístroj.

E2: Sací turbína je závadná; vyměňte sací turbínu (viz. seznam náhradních dílů)

E3: Chyba v elektronice; opravte přístroj.

V těchto případech odsávání zůstává v diagnostickém režimu do té doby, než ho vypneme tlačítkem OFF (A).

- Čištění/údržba

!!!!Před jakoukoliv údržbou, vždy odpojte přístroj z elektrické sítě!!!!

!!!!Kontrolujte pravidelně elektrické kabely – minimálně jednou za rok – jestli nepodléhají procesu stárnutí nebo nejsou poškozené. V případě poškození je okamžitě vyměňte.

.

3.1. Těsnění

Pro správnou funkci odsávání je důležité, aby nebyla poškozená následující tři těsnění:

●Okrajové těsnění prachové zásuvky (obr. 12a)

●Těsnící V-kroužek prachové zásuvky (obr. 12b)

●Těsnění horního předního panelu (obr. 20)

Zkontrolujte tato těsnění během výměny filtrů a v případě poškození je vyměňte (viz. seznam náhradních dílů).

3.2. Výměna prachového vaku

Odsávání může pracovat pouze s kompletním filtračním systémem. Když se zobrazí indikátor „Výměna filtru“, okamžitě vyměňte prachový vak.

!  Plný prachový vak může prasknout.

Podle typu materiálu, který je obsažen v prachovém vaku, může dojít k ohrožení uživatele a odsávání může být poškozeno.

● Vytáhněte přední panel (obr. 8)

● Vytáhněte prachovou zásuvku (obr. 9)

● Nechte prachový vak uvnitř zásuvky a přeneste jí k odpadnímu místu.

● Vysuňte prachový vak směrem nahoru (podle značení TOP) (obr. 10)

● Vyjměte prachový vak ze zásuvky a zlikvidujte ho.

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů. Podle obsahu vaku používejte ochranné pomůcky.

● Vložte nový prachový vak do prachové zásuvky a ujistěte se, že sedí na správném místě (obr. 11) – označení TOP musí směřovat nahoru.

! Vždy používejte pouze originální Renfert prachové vaky (viz. seznam náhradních dílů)

●Zkontrolujte těsnění prachové zásuvky a v případě poškození ho vyměňte (obr. 12a,b)

●Vložte zpátky prachovou zásuvku a ujistěte se, že je ve správné pozici (obr.13)

●Nasaďte přední panel na spodní háčky (obr. 14) a zavřete ho (obr.15).

3.3. Filtry

!!!! Nikdy nepoužívejte odsávání bez kompletního filtračního systému

3.3.1 Výměna filtru pro jemné částice

Pravidelně kontrolujte filtr pro jemné částice (minimálně jednou za rok) a vyměňte ho. Když se rozsvítí indikátor „Výměna filtru“ (K), musí být filtr pro jemné částice vyměněn a to i v případě, že už byl vyměněn prachový vak.

● Vytáhněte přední panel (obr. 16).

● Pro uvolnění otočte filtrem pro jemné částice v proti směru hodinových ručiček (obr. 17).

● Vytáhněte filtr pro jemné částice (obr.18) a zlikvidujte ho.

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů. Podle obsahu vaku používejte ochranné pomůcky.

● Nainstalujte nový filtr a pořádně ho zatlačte (obr. 19).

! Vždy používejte pouze originální Renfert filtry pro jemné částice (viz. seznam náhradních dílů).

● Pro utažení otočte filtrem pro jemné částice ve směru hodinových ručiček (obr. 17) a ručně ho dotáhněte.

●Zkontrolujte těsnění předního panelu a v případě poškození ho vyměňte (obr. 20).

●Zavřete přední panel (obr.21,22).

3.3.2 Výměna filtru odsávání

Filtr odsávání zachytává především grafitové částice ze sací turbíny. Filtr měňte jednou ročně:

● Tlakem a tahem uvolněte kryt filtru (obr. 23).

● Správně zlikvidujte filtr a jeho kryt .

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů. Podle obsahu vaku používejte ochranné pomůcky.

● Vložte novou podložku pro kryt filtru tak, aby hladkou a stlačenou stranou směřovala ven.

● Nainstalujte nový kryt filtru odsávání.

● Ujistěte se, že je kryt správně usazen a zajištěn.

! Vždy používejte pouze originální Renfert filtry odsávání (viz. seznam náhradních dílů)

3.3.3 Výměna elektronického filtru

Vzduch pro chlazení elektronických součástek prochází přes elektronický filtr. Typ prachových částic zachycených filtrem a stupeň znečištění elektronického filtru závisí na okolních podmínkách.

Filtr by měl být kontrolován jednou za rok a v případě nutnosti by měl být vyměněn:

● Stlačte kryt filtru a sejměte ho (obr.24).

● Správně zlikvidujte filtr a jeho kryt.

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů. Podle obsahu vaku používejte ochranné pomůcky.

● Nainstalujte nový kryt elektronického filtru.

● Ujistěte se, že je kryt správně usazen a zajištěn.

! Vždy používejte pouze originální Renfert  elektronické filtry (viz. seznam náhradních dílů).

3.4. Výměna pojistek

!!!!Před výměnou pojistek, vždy odpojte přístroj z elektrické sítě!!!!

Odsávání je vybaveno dvěma pojistkami, které chrání přístroj před přetížením (obr. 4b). Pojistky vždy měňte za nové pojistky s odpovídající  hodnotou. Viz. sekce „Technické údaje“.

!!!!Nikdy nepoužívejte pojistky s vyššími hodnotami!!!!

3.5. Výměna sací turbíny

Sací turbína je zapouzdřená jako samostatná jednotka pro snazší manipulaci bez použití nástrojů.

!!!!Před otevřením sací turbíny, vždy odpojte přístroj z elektrické sítě!!!!

!!!!Motor může být horký. Nechte ho vychladnout!!!!

!!!!Sací turbína může pracovat pouze je-li nainstalovaná v přístroji a smí být opravována pouze autorizovanou osobou.

●Uvolněte a vyjměte dva šrouby ze zadní strany přístroje (obr. 25).

●Odstraňte zadní kryt.

●Vytáhněte šedou zástrčku ze zásuvky motoru (obr. 26a).

●Uvolněte dva vnitřní šedé šrouby (obr.26b) a vyšroubujte je cca. 1cm. Tyto šrouby nemusíte vyšroubovat úplně.

●Pro uvolnění otočte sací turbínu v proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jí (obr.27).

●Nainstalujte novou sací turbínu (obr. 27) tlakem dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček (obr.28). Spojovací kabel musí být nahoře (obr. 27a).

●Dotáhněte vnitřní šrouby (obr.26b).

●Zastrčte kabel motoru do zásuvky (obr.26a).

●Nasaďte zadní kryt na dolní okraj (obr. 30) a zavřete ho.

●Zabezpečte zadní kryt dotažením šroubů (obr.25).

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů.

3.6. Výměna labyrintu vzduchového sání

Grafitové částice ze sací turbíny se mohou usazovat na stěnách labyrintu vzduchového sání. Labyrint vzduchového sání časem ztratí svou barvu.

!!!!Před otevřením vždy odpojte přístroj z elektrické sítě!!!!

Výměna labyrintu vzduchového sání:

●Uvolněte a vyjměte dva šrouby ze zadní strany přístroje (obr. 25).

●Odstraňte zadní kryt.

●Vytáhněte labyrint vzduchového sání.

! Vždy dodržujte pravidla správné likvidace odpadů a respektujte pravidla pro třídění odpadů.

●Nainstalujte nový labyrint vzduchového sání tlakem dovnitř a ujistěte se, že je správně usazený. Otvory v labyrintu vzduchového sání musí směřovat dozadu (obr. 29).

● Nasaďte zadní kryt na dolní okraj a zavřete ho.

● Zabezpečte zadní kryt dotažením šroubů (obr.25)

4. Náhradní díly

Seznam náhradních dílů (vč. obj.č.) najdete v příloze.

5.Standardní balení

1x  Silent laboratorní odsávání prachu

1x  Návod na obsluhu a přílohy

1x  Seznam náhradních dílů

1x  Sací hadice

1x  Prachový vak

1x  Filtr pro jemné částice

1x  Adaptér hadice

1x  Uzemňovací zástrčka (obj.č. 2921-0000 pouze)

6. Typ dodávky

Obj.č. 2921-0000 Silent, 230V, 50/60Hz

Obj.č. 2921-1000 Silent 120V, 50/60Hz

7. Příslušenství

Obj.č. 2921-0002 sada prachových vaků (5ks)

Obj.č. 2921-0001 sada válečků

Obj.č. 2925-0000 svorka pro odsávání (s/bez skleněného pole)

Obj.č. 2925-1000 skleněné pole s montáží (pro svorku odsávání)

Obj.č. 2926-0000 sací spínač vč. 4 spojek (s/bez hadic)

Obj.č. 2926-1000 sada spojek (4ks)

Obj.č. 15-0444 sací hadice (v metrech)

Obj.č. 900034305 adaptér hadice

Obj.č. 933334240 sací hadice

8. Seznam chyb

| Chyba | Možná příčina | Odstranění chyby |
| --- | --- | --- |
| Odsávání se bez zjevné příčiny náhle zastaví | ●Odsávání je nepřetržitě používáno, i přestože svítí indikátor „výměna filtru“. ●Pojistka přístroje je spálená. ●Je aktivován spínač na ochranu přehřátí motoru. ●Sací turbína je závadná. ●Pojistky jsou spálené (jistič je vyhozený). | ●Vyměňte prachový vak (sekce 3.2.) řiďte se také podle sekce 2.7. ●Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte. ●Zkontrolujte prachový vak a filtr, v případě potřeby je vyměňte (sekce 3.2 a 3.3). ●Zkontrolujte jestli není znečištěný vzduchový filtr, v případě potřeby ho vyměňte (sekce 3.3.2). ●Zkontrolujte jestli není zablokována sací hadice. Odstraňte případné překážky. ●Odsávání může být znovu zapnuto přibližně za 1 hodinu po vychladnutí. ●Zapněte diagnostický režim (sekce 2.8.). Zobrazí-li se „E2“ error – vyměňte sací turbínu (viz. seznam náhradních dílů). ● Vyměňte pojistku. ●Zkontrolujte celkovou spotřebu odsávaní v kombinaci s odsávanými přístroji. |
| Vlastní zkušební test indikuje chybu v sací turbíně, i když turbína pracuje. | ●Filtr je plný ●Sací hadice je zablokována . ●Sací turbína je závadná. | ●Zkontrolujte prachový vak a filtr pro jemné částice, v případě potřeby je vyměňte (sekce 3.2 a 3.3.1.) ●Odstraňte překážku v sací hadici. ●Vyměňte sací turbínu (sekce 3.5). |
| Nedostatečný sací výkon | ●Sací výkon je příliš nízký. ●Filtr je zablokován. ● Sací hadice je zablokována. ●Prachová zásuvka špatně těsní. ●Přední horní panel není správně uzavřen ●Zničená sací hadice. | ●Zvyšte sací výkon (sekce 2.3.). ●Zkontrolujte prachový vak a filtr pro jemné částice, v případě potřeby je vyměňte (sekce 3.2 a 3.3.1.). ●Odstraňte překážku v sací hadici. ●Zkontrolujte správné usazení prachové zásuvky (sekce 3.2.). ●Zkontrolujte jestli prachová zásuvka netěsní z důvodů poničení a v případě nutnosti ji vyměňte (sekce 3.1.). ●Zkontrolujte správné těsnění předního horního panelu (sekce 3.3.1). ● Zkontrolujte jestli není přední horní panel poničen a v případě nutnosti ho vyměňte (sekce 3.1.). ●Prohlédněte sací hadici a v případě nutnosti ji vyměňte . |
| Indikátor „Výměna filtru“ se rozsvítí krátce po výměně filtru. | ●Filtr pro jemné částice je zablokován. ● Sací hadice je zablokována. ●Průřez hadice odsávaného připojeného přístroje je příliš úzký. ● Prach je příliš jemný. | ●Vyměňte filtr pro jemné prachové částice (sekce 3.3.1.. ● Odstraňte překážku v sací hadici. ●Přizpůsobte indikátor „výměna filtru“ (sekce 2.7.1). ●Přizpůsobte indikátor „výměna filtru“ (sekce 2.7.1). |
| Prachový vak je roztržený. | ●Indikátor „výměna filtru“ není přizpůsoben pro typ odsávaného materiálu. | ●Během přizpůsobování indikátoru „výměna filtru“ (sekce 2.7.1), neblokujte usazení hadice nebo její průřez. |
| Odsávání nelze zapnout je-li používán připojený odsávaný přístroj. | ●Odsávání není zapnuté. ●Odsávaný přístroj není připojen k odsávání Silent. ●Je zvolen nesprávný operační režim. ●Hladina pro automatické spuštění je příliš vysoko. ●Pojistka přístroje je spálená. ●Automatické spouštění špatně reaguje na připojený odsávaný přístroj. | ●Zapněte odsávání (sekce 2.2.) ●Připojte přístroj k odsávání Silent (sekce 1.4.). ●Zvolte automatický režim (sekce 2.5.). ●Nastavte automatické spuštění (sekce 2.6.). ●Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte (sekce 3.4.). ● Některé staré přístroje (mikromotory) nevydávají dostatečně silný impuls pro automatické spuštění odsávání. Pro tyto přístroje není možné nastavit odsávání v automatickém režimu. Zapněte odsávání do kontinuálního režimu. |
| Odsávání se samovolně spouští, i když není připojený odsávaný přístroj v provozu. | ● Hladina pro automatické spuštění je příliš nízko. | ●Nastavte automatické spuštění (sekce 2.6.). |
| Odsávání nelze zastavit,při vypnutí odsávaného přístroje. | ● Odsávaný přístroj není připojen k odsávání Silent. ●Je zvolen nesprávný operační režim . ● Hladina pro automatické spuštění je příliš nízko. | ● Připojte přístroj k odsávání Silent (sekce 1.4.). ●Zvolte automatický režim (sekce 2.5.). ● Nastavte automatické spuštění (sekce 2.6.). |
| Nedostatečné nastavení automatického spouštění. | ● Některé staré přístroje (mikromotory) nevydávají dostatečně silný impuls pro automatické spuštění odsávání. | ● Zapněte odsávání do kontinuálního režimu. |
| Odsávání se spustí na chvíli při zapnutí odsávaného připojeného přístroje. | ●Aktivační hladina je příliš nízko. | ● Nastavte automatické spuštění (sekce 2.6.). |
| Panel kryjící filtr pro jemné částice a prachovou zásuvku lze otvírat obtížně. | ●Zavírání je špinavé. | ●Očistěte zavírání a lehce ho namažte v případě potřeby. |

Informace pro uživatele

Následující informace Vám mají za úkol pomoci při správné obsluze a bezpečné práci se Silent ve Vaší laboratoři.

! V prví řadě dodržujte návod na použití a poučte všechny uživatele přístroje, s ohledem na oblast použití. Upozorněte je na možná nebezpečí během práce a při vlastním obsluhování odsávání.

Tento návod mějte dostupný pro všechny uživatele.

  - Oblast použití

Silent je stolní odsávání používané k odsávání prachu, který vzniká v laboratořích, např. zubních laboratořích (např. při suchém obrušování nebo při práci v prachových boxech).

Integrovaný filtrační systém zachytí 99,9% prachu. Toto odpovídá prachové kategorii „M“ (v souladu s DIN EN 60335-2-69).

Silent je určený pouze pro používání v laboratořích nikoliv v domácnosti.

Silent může být používán samostatně nebo připojený k elektrickému přístroji produkující prach.

Jedna nebo více odsávaných jednotek může být připojena k odsávání.

Příslušenstvím jsou sací spínače, které umožňují připojení více odsávaných jednotek.

A.1. Správné používání

Používejte přístroj pouze pro odsávání suchého, neexplozivního prachu.

Nepoužívejte přístroj Silent k odsávání hořlavých, snadno vznítitelných, samovznítitelných nebo výbušných materiálů.

Nepoužívejte k odsávání tekutin, doutnavých nebo hořlavých materiálů.

A. 2  Okolní podmínky

(v souladu s DIN EN 61010-1)

Přístroj může být používán pouze:

● v místnosti

● při nadmořské výšce do 2000 m.n.m.

● při teplotě mezi 5-40°C (41-104°F)*)

● při maximální vlhkosti 80% při teplotě 31°C (87,8°F), lineární změna vlhkosti na 50% při teplotě 40°C(104°F)

● s elektrickou sítí kde kolísání napětí není víc než 10% nominální hodnoty

● podle II. kategorie „nad napětí“

● podle 2. třídy znečištění

*) Mezi 5-30°C (41-86°F), přístroj může být použitý pouze při relativní vlhkosti do 80%. Při teplotě 31-40°C (87,8-104°F), je nutné snížit vlhkost úměrně tak, aby byla zajištěna funkčnost přístroje

( např. při teplotě 35°C (95°F) = 60% vlhkosti; při 40°C (104°F) = 50% vlhkosti). Přístroj by neměl pracovat při teplotě nad 40°C (104°F).

B. Informace o bezpečnosti

„Domeček se šipkou“ – Jen pro použití v místnosti. Přístroj je navržen pro suché prostředí a nesmí být používán ve vlhku.

„Trojúhelník s bleskem“ – Silent laboratorní odsávání je elektrický přístroj a s tím je spojeno možné nebezpečí. Jakoukoliv změnu v elektrickém obvodu přístroje může provést pouze elektrotechnický specialista.

- Přístroj může být používán jedině, když informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

„Trojúhelník s vykřičníkem“ – Neodsávejte zdraví škodlivý prach s hodnotou MAK<0,1 mg/m3.

!!!Prosím pozor na EN 60335-2-69, příloha AA, a dodržujte předpisy.

!!!V případě, že odsáváte nebezpečné látky, vždy dodržujte bezpečnostní listy.

!!!Při odsávání nebezpečných látek, vždy noste ochranné pomůcky.

!!!Pravidelně kontrolujte spojení a hadice (např. zástrčky) – jestli nejsou poškozené a nepodléhají stárnutí. V případě poškození nebo opotřebení je nutné provést servis.

!!!Před kontrolou a údržbou elektrických součástí přístroje, odpojte Silent od přívodu elektrického proudu.

!!!Nikdy nepracujte s přístrojem bez kompletního filtračního systému (prachový vak, filtr pro jemné částice, bez filtru odsávání a elektronického filtru).

!!!Ujistěte se, že je uzavřená prachová zásuvka během odsávání.

!!!Nikdy nepracujte s odsáváním bez sací hadice.

!!!!!!Nikdy neodsávejte hořlavé a výbušné plyny, výpary a prach!!!!!!

!!!Nikdy neodsávejte tekutiny.

!!!Nikdy neodsávejte horké materiály.

!!!Přístroj nesmí být používán bez obsluhy.

!!!Při odsávání medicínských produktů a produktů užívaných pro lékařské účely je nutné dodržovat čistotu.

!!!Při odsávání nebezpečných materiálů noste ochranné pomůcky a pracujte v dobře větrané místnosti. Viz. bezpečnostní listy.

  - Autorizace

S přístrojem Silent může pracovat pouze proškolená osoba.

Nezletilí a těhotné ženy mohou pracovat se Silent pouze s ochrannými pomůckami (především při práci s nebezpečnými materiály).

Jakákoliv oprava může být provedena pouze autorizovanou osobou (především oprava a kontrola sací turbíny, atd.)

  - Příprava před zahájením práce

D.1. Připojení odsávání

Odsávání je dodáváno se zástrčkou a dvoj zásuvkou a uzemňovacím kontaktem (DIN 49441 nebo NEMÁ, v závislosti na konkrétním typu).

Jakoukoliv změnu v elektrickém obvodu přístroje může provést pouze elektrotechnický specialista.

Přístroj může být používán jedině, když informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

Přístroj může být připojen pouze do uzemněné elektrické zásuvky.

Před používáním zkontrolujte, že  informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

D.2. Připojení přístroje, který produkuje prach

Přístroje produkující prach jsou na zadní straně vybaveny zásuvkou pro dvoj zástrčku a uzemnění (DIN 49441 nebo NEMÁ, v závislosti na konkrétním typu), které umožňují připojení k Silent přístroji (obr. 4a).

Odpovídající konektor (obr.31) je součástí standardního balení - 230V se zásuvkou v souladu s DIN 49411. Tento konektor můžeme používat jako konektor pro místní zásuvku.

!!!Adaptér musí být vyroben pouze kvalifikovaným elektrotechnikem!

!!!Adaptér nesmí přerušovat uzemněný elektrický obvod!

  - Opravy

Opravy mohou být  prováděny pouze autorizovanou osobou a kvalifikovaným elektrotechnikem.

Podle toho jaký typ materiálu je zachycen filtrem, noste ochranné pomůcky.

  - Informace o likvidaci

F.1. Likvidace spotřebních součástí

Plné prachové vaky a filtry (vč. motorového a elektrického filtru) musí být zlikvidovány podle místních pravidel o likvidaci odpadů.

Podle toho jaký typ materiálu je zachycen filtrem, noste ochranné pomůcky.

F.2. Likvidace přístroje

Přístroj musí být zlikvidován autorizovanou firmou. Firma musí být informována o možných nebezpečích spojených s přístrojem.

G. Technické údaje

Napětí:	 						230V,50-60Hz

Příkon: 							1300W (230V)

Maximální hodnota

vstupní přístrojové zásuvky:				2300W (230V)

Celkový příkon:                 					3600W (230V)

Hlavní vstupní pojistka (obr.4b): 				2x5A (T) (230V)

Hladina hlučnosti v souladu s DIN 4563635

při maximálním tlaku vzduch: 				56dB (A)

Maximální tlak vzduchu:				           3300l/min

Tlak vakua, maximální: 					20kPa (2.9 psi)

Plocha filtru, filtr pro jemné částice: 			cca. 0,8m2

Objem prachového vaku: 					cca.7,5l

Délka kabelu: 						cca. 2m

Rozměry (ŠxVxH): 						595 x 225 x 565 mm

Váha (prázdný přístroj): 					cca. 21kg

Ø sacího hadice:

vnitřní:    							32.5 mm

vnější:      							40mm

H. Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a na náhradu škody v případě, že:

● výrobek není  používán k účelům, které jsou popsány v návodu na použití

● je výrobek z jakýchkoliv důvodů  pozměněn jinak než udává návod na použití

● je výrobek opravován jinou než autorizovanou osobou nebo pokud nejsou na opravu použity originální náhradní díly Renfert

● je výrobek používán i přes zjištění bezpečnostní závady

● je výrobek vystavován mechanickým nárazům nebo pádu na zem

I. Záruka

Při správném používání přístroje - firma Renfert poskytuje 3 roky záruky.

Pro uznání záruky je kupující povinen prokázat se platnou kupní smlouvou (fakturou, záručním listem).

Části přístroje podléhající  přirozenému opotřebování (např. filtry, motor, pojistky, atd.) nejsou zahrnuty do záruky.

Firma Renfert se vzdává zodpovědnosti v případě: nesprávného používání, nedodržování návodu na použití, špatné údržby, nesprávného připojení, v případě oprav neautorizovanou osobou a při použití neoriginálních náhradních dílů a při neobvyklých případech, které nejsou v souladu s návodem na použití. Původní záruka  není platná po uplynutí 3let.