Parní čistička Steamer X3

návod k použití

Popis přístroje (viz. obrázek na konci návodu)

- Hlavní spínač

- Přívodní kabel s uzemněním

- Zelená kontrolka – „přístroj je připraven k použití“

- Červená kontrolka – „přístroj se vyhřívá“

- Oranžová kontrolka – „hladina vody klesla na minimum, vypněte přístroj a doplňte vodu“

- Bezpečnostní zátka a nalévací hrdlo

- Držák pistole s parní tryskou

- Pistole s parní tryskou

- Výpustný kohout

- Bílé teflonové těsnění

- Silikonové těsnění

- Těsnicí upínací kroužek

Steamer X3 je vysoce kvalitní univerzální parní čistička pro následující použití:

  - Čištění modelů, matric, kovových konstrukcí, drobných předmětů, keramiky a pryskyřičných protéz.

  - Odstranění zbytků vosku.

  - Čištění artikulátorů.

  - Čištění stomatologických nástrojů a pomůcek.

  - Čištění drahých kovů.

Přístroj má nerezavějící hliníkový bojler s kapacitou 3,7 litrů, kryt přístroje je rovněž hliníkový. Povrch hadic i krytu je hladký, snadno se čistí. Přístroj můžete umístit kamkoliv, nezávisle na zdroji vody. Čisticí systém (140°C, 4 bar) je velmi účinný. Jakmile dosáhne hladina vody minima, rozsvítí se výstražná oranžová kontrolka a vyhřívací systém se automaticky vypne. Díky dobré izolaci bojleru je vytvořená pára po určitou dobu k dispozici i po vypnutí vyhřívacího systému.

Přístroj je konstruován pro velké zatížení a má dlouhou životnost, jelikož je sestaven pouze z vysoce kvalitních součástek.

Přístroj neobsahuje žádné opotřebovávané součástky. Pro zachování dlouhé životnosti přístroje je ale nutné pravidelně odstraňovat vodní kámen.

Kontrola dodávky

Po vybalení zkontrolujte, zda nebyla během přepravy poškozena žádná část přístroje. Pokud objevíte jakoukoliv závadu, ihned kontaktujte dodavatele. Přístroj je připraven k okamžitému použití. Zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá napětí přístroje uvedenému na štítku na zadní části přístroje.

Instalace přístroje

Přístroj můžete umístit volně do prostoru či upevnit na zeď.

Pokud instalujete přístroj volně do prostoru, položte ho na stabilní povrch.

Přístroj vydává teplo a rozptyluje ho do okolí, měl by být proto umístěn ve větší místnosti.

Při upevnění na zeď vyznačte pomocí přiložené šablony otvory pro vrtání. Zkontrolujte, zda má zeď požadovanou nosnost a zda je nad přístrojem dostatek místa pro plnění bojleru.

Upevnění přístroje na zeď

Nejprve zkontrolujte, zda je vybraná zeď dostatečně stabilní a má požadovanou nosnost (plastové zdi apod. jsou nevhodné).

Upozornění: Speciální šroubky jsou určeny pro sádrokartonové zdi!

Přiložte šablonu na požadované místo.

Upozornění: Nad přístrojem musí zůstat dostatek místa pro plnění bojleru!

Ujistěte se, že otvory šablony jsou ve vodorovné poloze (použijte vodováhu), vyznačte všechny 4 otvory a vyvrtejte je.

Vložte do otvorů přiložené speciální šroubky (používejte jen pro sádrokartonové zdi!)

Šroubky utáhněte tak, aby byly přibližně 6 mm ve zdi, a přístroj bezpečně upevněte na zeď.

Upozornění! Výrobce není zodpovědný za žádné škody způsobené nesprávnou instalací přístroje!

První použití

Zapojte přívodní kabel do přístroje. Ujistěte se, že hlavní spínač je v pozici 0 (vypnuto) a zapojte přístroj do sítě. Zkontrolujte, zda je vypouštěcí kohout na dně přístroje uzavřen (musí být umístěn příčně vzhledem k proudu vody). Vyjměte bezpečnostní zátku a nalévacím hrdlem naplňte bojler studenou vodou. V horní části bojleru je umístěna hadice pro odvod přebytečné vody, takže není možné ho přelít.

Neplňte bojler chemikáliemi ani jinými přísadami!

Důležité: Nalévací hrdlo uzavřete pevným utažením bezpečnostní zátky. Hlavním spínačem na levé straně přístroje ho zapněte. Vyhřívací systém se automaticky zapne. Během vyhřívání svítí červená kontrolka. Asi po 25 minutách dosáhne pára v přístroji potřebného tlaku, rozsvítí se zelená kontrolka. Červená kontrolka zhasne.

Pracovní postup

Každé ráno naplňte před zapnutím přístroje bojler vodou.

Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka, přístroj je připraven k použití. Pro zahájení čištění vyjměte parní pistoli z držáku – dávejte pozor, abyste se nedotkli trysky (hrozí popálení). Parní pistoli položte do umyvadla, zapněte spínač na parní pistoli a namiřte parní trysku na předmět, který chcete vyčistit. Po dokončení operace upevněte pistoli zpět na držák. Na chvíli zhasne zelená kontrolka a rozsvítí se červená (vyhřívání).

Minimální hladina vody

Jakmile dosáhne hladina vody v bojleru minimální hodnoty, rozsvítí se výstražná oranžová kontrolka. Vyhřívací systém se automaticky vypne. Bojler je dobře izolován, a proto můžete používat páru ještě po určitou dobu po vypnutí vyhřívání. Tato zbylá pára může být použita k čištění. Po skončení práce přístroj vypněte hlavním spínačem a nechte ho vychladnout.

Plnění přístroje

Přístroj neplňte, pokud je ještě horký (hrozí popálení). Přečtěte si bezpečnostní instrukce. Přístroj plňte pouze studenou vodou. Po dostatečném zchladnutí přístroje můžete opatrně uvolnit bezpečnostní zátku.

Nalévacím hrdlem naplňte přístroj studenou vodou. Ke konci lijte vodu po malých dávkách, dokud nebude bojler zcela plný.

Uzavřete nalévací hrdlo opatrným utažením bezpečnostní zátky.

Hlavním spínačem zapněte přístroj.

Bezpečnostní instrukce

Pozor! Nebezpečí úrazu!

Přístroj je po zapnutí pod vysokým tlakem. Bezpečnostní zátka a výpustný kohout by nikdy neměly být otevřeny, pokud je přístroj horký a/nebo zapnutý. Nikdy nemiřte parní tryskou na osoby či zvířata – hrozí popálení. Než otevřete bezpečnostní zátku, ujistěte se, že je přístroj vypnutý a dostatečně vychladlý. Při otevření bezpečnostní zátky by přístroj už neměl být pod tlakem. Pokud je po otevření zátky přístroj stále pod tlakem, pára může způsobit popálení. Pokud naplníte nedostatečně  vychladlý přístroj, hrozí okamžité ohřátí vody a z přístroje může nalévacím hrdlem vycházet vzniklá pára. Nikdy neplňte parní přístroje, dokud jsou ještě horké.

Bezpečnostní ventil

Přístroj Steamer X3 má zabudovaný vnitřní bezpečnostní ventil, který se automaticky otevře, jakmile tlak dosáhne hodnoty nad 6 bar. Za normálních podmínek se vyhřívání automaticky vypne ještě před dosažením této maximální hodnoty. Pokud se aktivuje bezpečnostní ventil, vypněte přístroj a odpojte ho ze sítě. Pokud nastane tato situace, nechte přístroj preventivně zkontrolovat odborníkem.

Údržba, odstranění vodního kamene

Z přístroje musíte pravidelně odstraňovat vodní kámen. Tuto proceduru opakujte podle potřeby – záleží na tvrdosti používané vody (obsah vápníku). Pro určení tvrdosti vody použijte přiložené testovací proužky.

Určení tvrdosti vody a frekvence odstraňování vodního kamene

Naplňte bojler vodou a na 1 vteřinu do ní namočte testovací proužek.

Testovacím proužkem lehce zatřepte, aby z něj okapala přebytečná voda a po 1 minutě srovnejte s barevnou škálou.

4 zelené plošky

Vodní kámen odstraňujte alespoň jednou za 12 týdnů.

1 červená ploška

Vodní kámen odstraňujte alespoň jednou za 10 týdnů.

2 červené plošky

Vodní kámen odstraňujte alespoň jednou za 8 týdnů.

3 červené plošky

Vodní kámen odstraňujte alespoň jednou za 6 týdnů.

4 červené plošky

Vodní kámen odstraňujte alespoň jednou za 4 týdny.

Odstraňování vodního kamene

Vodní kámen odstraňujte, když je přístroj vychladlý a není pod tlakem. Během odstraňování vodního kamene přístroj nezapínejte! Na odstraňování vodního kamene můžete používat pouze tekutinu Kalk-X (č.116811), tento prostředek je určen speciálně pro ošetření hliníku.

Položte přístroj nad umyvadlo a otevřete výpustný kohout na dně přístroje.

Vodu z přístroje vždy vypouštějte výpustným kohoutem a ne nalévacím hrdlem!

Upozornění! Nikdy neotvírejte výpustný kohout, pokud je přístroj pod tlakem!

Po vypuštění bojleru opět uzavřete výpustný kohout.

Nalijte 2 lahvičky tekutiny Kalk-X do bojleru (2 x 250 ml) a dolijte teplou vodou.

Nechte alespoň 1 hodinu působit.

Znovu otevřete výpustný kohout a vypusťte vodu.

Přístroj dvakrát vypláchněte čistou vodou pro odstranění zbytků vápníku.

Zkontrolujte těsnění na bezpečnostní zátce, v případě potřeby je vyměňte.

Po odstranění vodního kamene se ujistěte, že jste správně uzavřeli výpustný kohout.

Nyní můžete přístroj znovu naplnit vodou a uzavřít bezpečnostní zátku. Zapněte přístroj.

Po zahřátí můžete s přístrojem opět pracovat.

Bezpečnostní instrukce

Tekutinu na odstraňování vodního kamene uchovávejte mimo dosah dětí! Vyhněte se kontaktu s očima a kůží! V případě zasažení očí vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při pozření ihned vyhledejte lékaře.

Tekutinu na odstraňování vodního kamene nepoužívejte na čištění vnější části přístroje. K čištění přístroje užívejte jen příslušné prostředky určené na čištění hliníku/lehkých kovů.

Výměna těsnění na bezpečnostní zátce

Pokud bezpečnostní zátka dokonale netěsní nebo jsou těsnění porušena, je nutné je vyměnit. Oboje těsnění měňte najednou (bílé teflonové těsnění a silikonové těsnění).

Vložte pod teflonové těsnění plochý nástroj a nadzdvihněte ho.

Teflonové těsnění odstřihněte a vyjměte.

Nadzdvihněte a vyjměte silikonové těsnění.

Vyjměte těsnicí upínací kroužek a v případě potřeby ho vyčistěte.

Těsnicí upínací kroužek nasaďte zpět konkávní stranou směřující vzhůru.

Přetáhněte silikonové těsnění přes závity a upevněte do těsnicího kroužku.

Bílé silikonové těsnění položte na závity a zašroubujte. Těsnění musí být upevněno zcela uvnitř těsnicího kroužku a nesmí zakrývat žádný závit.

Pro kontrolu správného upevnění těsnění otočte těsnicím kroužkem. Musí se točit zlehka bez jakékoliv překážky, těsnění se musí otáčet spolu s kroužkem.

Technické údaje

Rozměry: hloubka /délka/výška – 275 x 265 x 455 mm

Hmotnost: 12,5 kg

Napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 1600 W

Pojistka: T10A

Objem bojleru: 3,7 l

Tlak páry: 4,0 bar

Doba vyhřívání: asi 25 minut

Doplňky, náhradní díly

(Lze dokoupit separátně, není součástí dodávky.)

č. výrobku

116811   Tekutina Kalk-X (4 x 250 ml)

116814   Malé sítko, průměr 50 mm

116815   Velké sítko, průměr 75 mm

116813   Nálevka

116911   Bezpečnostní zátka v kompletním provedení

116912   Sada těsnění na bezpečnostní zátka

116913   Těsnící upínací kroužek

Obsah dodávky

Přístroj Steamer X3 (č. 116910) obsahuje:

- Šablona pro upevnění na zeď

- Návod k použití

- Testovací proužky pro určení tvrdosti vody

- 1 lahvička (250 ml) tekutiny Kalk-X na odstraňování vodního kamene

- Přívodní kabel

- Sada těsnění na bezpečnostní zátka (bílé teflonové těsnění, silikonové těsnění)

Upozornění a bezpečnostní instrukce

Přístroj Steamer X3 je určen pro použití v dentální oblasti. Přístroj musí být používán v souladu s návodem k použití. Výrobce není zodpovědný za žádné poškození způsobené nesprávným zacházením s přístrojem.

- Nepoužívejte přístroj k čištění předmětů, které jsou zapojeny do elektrické sítě, ani na žádné živočichy.

- Nikdy nemiřte parní tryskou na osoby ani zvířata.

- Neplňte bojler chemikáliemi ani jinými přísadami.

- Na odstraňování vodního kamene používejte pouze tekutinu Kalk-X, speciální prostředek určený pro hliník.

- Po zapnutí je přístroj pod vysokým tlakem – za provozu nikdy neotvírejte bezpečnostní zátku ani výpustný kohout.

- Před otevřením bezpečnostní zátky v horní části přístroje se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a není pod tlakem.

- Přístroj plňte pouze když je dostatečně vychladlý.

- Nikdy se nedotýkejte parní trysky, když je přístroj připraven k použití – hrozí popálení.

- Pozor! Nikdy neotvírejte výpustný kohout, když je přístroj pod tlakem!

Veškeré opravy a údržbové práce (mimo činností popsaných v části Údržba) musí provádět kvalifikovaný odborný pracovník.